直流电流比较仪式电桥

和测温电桥的检定

林骐 朱庆发 曲笛 王强 著

内 容 提 要

本书对直流比较仪式电桥（QJ55型）及测温电桥(QJ58型)以作者提出的数学模型为主轴，并以此全新的视角展开了该模型涉及的三个误差影响量：匝比误差、磁平衡误差、电平衡误差的讨论。

讨论就以上三个误差影响量如何计量、检定、计算及误差合成等展开，作者作了详细的论证，并结合大量的实验数据进行了阐述。提出了不少新的论点，从而颇具新意。以供读者参考。

本书可供高等院校电测量专业作为辅助教材，也可供电测量工作者作为参考资料。

|  | 目 录 |  |
| --- | --- | --- |
| 第一章 | 直流比较仪式电桥的工作原理和计量特性 -------- | 1 |
| 第一节 | 工作原理 ---------------------------------------- | 1 |
| 第二节 | 二个计量特性 ------------------------------------ | 2 |
| 第三节 | 虚零法测量的数理诠译 ---------------------------- | 6 |
| 第二章 | QJ55电桥的自检 ------------------------------------------ | 9 |
| 第一节 | 绕组匝的说明 ------------------------------------ | 9 |
| 第二节 | 自检中匝(T)标准的建立 --------------------------- | 11 |
| 第三节 | 匝比较方法的原理和CAT的确定 --------------------- | 12 |
| 第四节 | 测量盘前三盘的检定 ------------------------------ | 15 |
| 第五节 | 测量盘第四(IV)盘的检定 -------------------------- | 17 |
| 第六节 | 固定匝和偏差盘的自检 ---------------------------- | 21 |
| 第七节 | 前后盘联系—盘间过渡系数的检定 ------------------ | 23 |
| 第三章 | QJ55型电桥自检的计算 -------------------------------- | 24 |
| 第一节 | 测量盘的计算 ------------------------------------ | 24 |
| 第二节 | 一个实例 ---------------------------------------- | 32 |
| 第三节 | 绕阻匝自检合格与否的判定 ------------------------ | 46 |
| 第四章 | 整体核对和检定结果的处理 --------------------------- | 49 |
| 第一节 | 整体核对的分析 ---------------------------------- | 49 |
| 第二节 | 电桥检定结果处理方法的讨论 ---------------------- | 52 |
| 第三节 | 一个建议 ---------------------------------------- | 54 |
| 第四节 | 对电流比较仪式电桥规程的讨论 -------------------- | 57 |
| 第五章 | 测温电桥的检定和检定结果的处 --------------------- | 59 |
| 第一节 | 测温电桥绕组匝特殊之处 -------------------------- | 59 |
| 第二节 | 测温电桥绕组匝的自检 ---------------------------- | 60 |
| 第三节 | 测量盘线性度的计算 ------------------------------ | 68 |
| 第四节 | 举一个实例说明 ---------------------------------- | 73 |
| 第五节 | CV和CAT的测量 ------------------------------------ | 80 |
| 第六节 | 检定结果的合成 ---------------------------------- | 82 |
| 第七节 | 一个验证实验 ------------------------------------ | 84 |

前      言

国产电流比较仪式电桥（QJ55型）和测温电桥（QJ58型）由上海电表厂制造，已面世有三十年。在全国许多单位使用。近十余年来，数十台QJ55型电桥均送交上海兰斯汀仪表研究所改造。这一改造不仅使其性能完好如新，且扩展其测量量程，一些单项技术指标也有了提高，可以说这一批电桥还将工作二十年。

就检定这两类电桥的技术文件（规程或校准规范）而言，比较仪式电桥（QJ55型）在上世纪1988年就制定了规程，近年又作了修订。而测温电桥（QJ58型）到2009年方才制定了校准规范。这两个技术文件的制定，本书著者之一林骐均参与其中，而后一校准规范本书三位著者均参与其事，且做了大量的工作。

这十多年来，一批从事电流比较仪检定工作的计量工作者均已先后退休。一批年轻的朋友们接替了他们的工作。在和年轻的朋友们接触中，深深感受到他们对于开展这种电桥检定工作的困惑。他们感到仅靠使用说明书和规程，在无人指导时难以开展这项工作。基于这一点，四位本书著者认为有必要写一本这方面的专著。对这一检定工作做较为详细的尤其是有理论性的阐述。以供这批年轻朋友们参考。也许这有助于他们开展这项检定工作。这是四位著者写这本书的初衷。

再者，对于如何进行这种仪器的检定工作，也有一个深化的过程。回首来看，黑龙江省计量检测院的王勇先生在上世纪七十年代制定电流比较仪式电位差计检定规程时，对于测量盘绕组匝线性度的计算数学式，提出了一个规范化物理概念清晰的数学计算式。较之生产厂家提供的计算式那要简洁明白的多了，可以说是一大贡献。这一计算式的表述方式和物理概念，在后来的比较仪式电桥（QJ55型）检定规程和近年制定的测温电桥（QJ58型）校准规范中的沿用。本书对此作了详细阐述。

但是，近年来，关于测量不确定度的评定以及相关的数学模型这一新的技术理念也在全国计量工作中广泛开展了研讨和应用。从遵从与时俱进的精神出发，林骐对电流比较仪式电桥和测温电桥从测量原理、测量方法和过程，推导出一个可供作不确度分析的数学模型。在此基础上从理论和试验上作了进一步的研究工作，尤其是朱庆发和陈蔚两位做了大量的试验论证工作。这些工作的成果，在制定比较仪式测温电桥（QJ58型）校准规范时写入其中。也可以说是有所创新吧。为了给测温电桥的检定者和使用者了解这些成果，就构成了写本书的第二个理由。

自然，本书中提出的以数学模型为主轴，对数学模型三个误差影响如何计算，以及它们如何合成等方面的论述。可以说是全新的视角，全新的论点，虽然颇具新意，但创新难免有不足之处，也请读者批评指正，以期进一步改进。

著者于二〇一〇年六月

第一章 直流比较仪式电桥的工作原理和计量特性

本章以国产QJ55型直流比较仪式电桥和QJ58型直流比较仪式测温电桥为例简述其工作原理，同时引申出三个和计量检定相关的特性。

为了行文简便，以下将这两种仪器简称电桥和测温电桥。

- 工作原理

图1是两种电桥的电气原理图:

Wx      初级（主回路）可调绕组；

Ws          次级（付回路）固定绕组；

W检     磁势检测绕组；

Ix、Is   初、次级（主、付）回路电流；

AT      磁势平衡（安匝平衡）指示表；

G       检流计；

Rx、Rs     被检电阻、标准电阻。

这二种电桥的核心原理是所谓磁势（安匝）平衡。主回路恒定电流经绕组Wx时将产生磁势IxWx,它将导致磁环磁化，由检测绕组W检查觉这一磁势时，将驱动付回路电源（又称为随动伺服电源）产生电流Is流经付回路绕组Ws,产生一个与主回路磁势IxWx方向相反的磁势IsWs，直至两者方向相反大小相等，这一过程基本自动完成。

达到这一磁势平衡的理想状态可用下式表示：

IxWx= IsWs                      （1.1）

当调节Wx时，Ix值不变，但磁势IxWx随Wx而变，为保持磁势平衡，Is将随Wx变化而变，使下式成立：

IxRx=IsRs                     （1.2）

从而使检流计指零，称为电势平衡。

当这二个平衡同时达到，即式(1.1)和式(1.2)同时成立,可以推导出下式：                   Rx/Rs=Wx/Ws                         （1.3）

即电阻比（Rx/Rs）等于绕组匝比（Wx/Ws ），绕组匝Wx、Ws原则上是一个几何参数，准确已知。Rs也是已知，可用下式计算Rx：

Rx=WxWsRs                       (1.4)

这就是二种电桥测量电阻的工作原理，因为Rx、Rs是外接电阻，就其比较电桥本身而言，式(1.3)	是其工作原理方程，或者说是工作原理数学表达式。它表明将一种物理量的比较转化为另一种物理量的比较，这里就是匝比，它可以具有极高的准确度。这就是电流比较仪式电桥的难能可贵之处。

- 二个计量特性

从对这二种电桥的计量检定角度考虑，我们对式（1.4）的理解是，由于Rx、Rs是外接电阻，仪器本身提供的是一个比值，一个可调的、十分准确的由绕组匝构成的比值。借助这一比值去测量两个电阻间的比值。

我们称这类仪器为比例器，如同常见的天平一样，但电桥可取比值更广。

我们不仿稍加展开讨论，比例器这类仪器，在直流电学计量器具中还有直流分压箱和不内含标准电池的电阻式直流电位差计等。

这二者原理如下：

对直流分压箱原理是：Vx入VS出=R入R出                   (1.5)

对电位差计原理是：  ExEN=RxRN                    (1.6)

以上二式表明，它们也是比例器，用已知电阻比来测量电压比。

比例器的准确度是考核其比值的准确度，而不是一定要考核组成比值的单个元素的单个值的准确度，这是比例器的第一个特性。这不仅给仪器制造者提供了方便，也给计量工作者提供了新的理念和检测方法。

对于这类仪器的检定，完全可以不引入外部的量值作传递，或者说无须量值溯源，就可以完成。这样的检定方式称为自检，这就是比例器的第一个特性。

下面从理论的角度对这一特性作进一步阐述。以比较仪式电桥为例，可任选电桥某一绕组WN作为标准匝，通过某种比较测量技术，我们可以获取下面二式表述的结果：

Wx=αWN                               (1.7)

Ws=ｂWN                               (1.8)

则：    WxWs=aWNbWN=ab                          (1.9)

以上推导表明，从理论讲比值ab和WN的选取无关，所以我们对WN从理论上说不提出任何量值准确度的要求。故式（1.9）即为比例器可作自检，即可不溯源检定的理论依据。

笔者往往举这样一个例子来说明这一计量特性：一个长方形的长宽之比是否符合黄金分割这一美学法则。我们可以用一个米制刻度的尺去量，也可以用一个市制刻度的尺去量，甚至可以自行制定一个即非米、也非市制的尺去量，三者得出的a、b之数自然不同，但在不考虑测量误差的前提下，a/b这一比值应相同，这是完全不用怀疑的，这一比值是客观的，不会因用不同制的尺而改变，也就是说法定的量值传递在这里不是必须的。

对于比较仪电桥，它也根本不存在一个法定的匝的标准，如果没有这一特性，就无法开展检定了。

还有一个和比例器相关的计量特性。即在做1:1的测量时，也就是标准和被测二电阻名义值相同，且误差均不是很大时，可以很方便的用换位法检定出此时仪器的比例误差。这一方法在电桥检定时作为整体核验的手段。下面作具体说明。

取R1、R2名义值相同的二个标准电阻，例如：10Ω，0.01级标准电阻，先以R1为被检（RX），R2为标准（RS），按正常操作得出值：

R1R2=1+δ1                                      （1.10）

然后以R2为被检，R1为标准，按正常操作得出值得出：

R2R1=1+δ2                                      （1.11）

这两次测量的比值名义值为1，δ1、δ2为比值实际值之相对修正值，以上二式相乘有：

1=（1+δ1）（1+δ2）=1+δ1+δ2+δ1δ2

因为δ1、δ2在10-4量级乃至更小，故|δ1δ2|≤4×-8，可以忽略。这样应有

δ1+δ2=0                                      （1.12）

但实际测量结果上式并不能很好满足，δ1+δ2 之值一般在10-7乃至10-6量级上存在，这是为什么？查其原因是我们认为，式（1.10）和（1.11）绝对成立，或者说以10-8以上成立，认为δ1、δ2完全反映R1、R2的比值误差。但全然没考虑仪器在测量这一比值时也存在一定水平的误差δ仪，考虑到δ仪的存在，式（1.10）、（1.11）应作如下改写：

R1R2=1+δ1+δ仪                                   （1.13）

R2R1=1+δ2+δ仪                                   （1.14）

上二式相乘得：

1=（1+δ1+δ仪）（1+δ2+δ仪）=1+δ1+δ2+2δ仪

同样略去高阶小量得：δ仪= -12（δ1+δ2）         （1.15）

这样，我们就轻而易举的用换位法获得仪器此时的误差，这一方法也于溯源无关，这就是比例器作1:1测量时相关的第二个计量特性。

- 虚零法测量的数理诠译

为了给后面的相关章节的讨论内容提供理论方面的支撑，在这节对虚零法测量作较为深入的讨论，比较仪式电桥在实际测量工作中，均采用虚零法测量技术，所谓虚零法测量技术是在电桥安匝平衡调节达到最佳状态时，再调节测量盘在电流正反时使检流计光点位置相互接近，最终理想是达到正反电流时光点重合，这一光点重合点，即为虚零点，这一方法即为虚零法。

一般认为这一方法的目的是消除检流计零位的漂移和回路固定热电势的影响，这是不错的，但从理论上作明确而又清晰的分析尚未见。也许是笔者寡闻少见，在这里提供意见以供参考。

比较仪式电桥的原理方程表明，电桥误差仅由匝比误差构成，这自然是不符合实际的，还应存在磁势平衡误差和电势平衡误差，所以在式（1.3）推导时，认为磁势和电势是理想平衡状态，自然也未考虑在电流正反时虚零法测量对这两个平衡的影响。

前面就上述因素作详细的数理表述，也就是虚零法测量的表述。

令电流正反时安匝平衡表偏转为αΑΤ±，检流计光点偏转为αν±，测量盘绕组匝WΧ在电流正反时不断调节，使其检流计光点趋于重合，故计为WΧ±。而付回路WS不随电流方向而改变，无需加右上角标，右上角标注仅是指其在电流正反向时取值，不意味是正还是负。

这样，电流正向时磁势平衡应作如下表示：

IxWx+=IsWs+CATαAT+                                 (1.16)

电流反相时，同理：

-IxWx=-IsWs+CATαAT−                              （1.17）

电势平衡电流正向时有：

IxRx=ISRS+CV(αV+-α0)                              (1.18)

电流反相时有：

-IxRx=-ISRS+CV(αV−-α0)                           （1.19）

上述诸式中，CAT为安匝平衡表分度值（微安匝/格）。CV为检流计分度值（V/mm）。α0为检流计光点在Ix=IS=0时所处位置，它由两个因素决定，一是检流计自身零点未调整好，二是回路存在热电势引起的偏转，二者共同作用导致检流计光点作和测量信息无关的偏转。

现将以上四式改写如下：

IxW+x=ISWS[1+ CATαAT+/IW]                          (1.20)

-IxW-x=-ISWS[1- CATαAT−/IW]                        (1.21)

IxRx=ISRS[1+ Cv（αv+-α0）/UR]                     (1.22)

-IxRx=-ISRS[1-Cv（αv−-α0）/UR]                    (1.23)

式中IW为IxWx、IsWs之名义值，UR为IxRx、ISRS之名义值。

由式(1.20)和(1.22)有：

Wx+RX=WsRs[1+ CATαAT+/IW+ Cv（αv+-α0)/UR]

整理有：

RXRS=WX+WS[1-CATαAT+/IW+ Cv（αv+-α0)/UR]            （1.24）

由式(1.21)、(1.23)有：

Wx−RX=WsRs[1- CATαAT−/IW+Cv（αv−-α0)/UR]

整理有：

RXRS=WX−WS[1+CATαAT−/IW-Cv（αv−-α0)/UR]            （1.25）

操作中首先调节磁平衡使αAT+和αAT−尽可能接近乃至重合。然后不断在电流正反向时调节WX+、Wx−使αv+和αv−相互接近乃至重合，此时W+x=W-x=Wx ，两式在电流正反方向时同时成立。则式（1.24）和（1.25）两式相加除二得：

RXRS=WXWS[1-CAT（αAT+-αAT−）/2IW+ Cv（αv+-αv−)/2UR]

= WxRs[1- CATΔαAT/2IW+CvΔαv/2UR]            （1.26）

式中ΔαAT=αAT+-αAT−      Δαv=αv+-αv−

这里固定的α0就消除了，电流正反向能消除固定热电势和零漂，这里作了理论上的证明。

理想的情况是：αAT+=αAT−    ΔαAT=0      （αAT重合）

αv+=αv−      Δαv=0        （αv重合）

则式（1.25）转化成（1.3），即理想式。但实际情况是由于种种原因，并不能达到理想状态，例如调节细度不够，漂移和噪声乃至视差等原因，使ΔαAT和Δαv在一定程度上存在，不能够绝对为零。这样我们就构成了二个误差影响量，故式（1.26）才是符合实际的数学模型，在后面的章节里还将用这一式作进一步讨论。

虚零法的应用得出式（1.26）可以说是比较仪式电桥的又一个重要计量特性。

- QJ55型电桥的自检

上一章对比较仪式电桥的三个计量特性作了介绍，特别是推导了式（1.26）这一可作不确定度分析的数学模型，该模型涉及三个误差影响量。但毕竟从原理上说，主要误差还是匝比误差，即式（1.26）中WxWs所表述的误差。对于这一误差的检定，我们称为自检，又因为Wx是一个七盘步进绕组匝，呈十进递减，对它的自检又称为测量盘线性度自检。自检的理论依据第一章已阐明，本章就自检的方法、步骤作一一介绍。

第一节  绕组匝的说明

为了叙述方便，在本书中用符号“T”代表“匝”这个单位，例如：1000T。而“安匝”这个磁势单位就用“AT”表示。而“微安匝”便用“µAT”表示。在法定单位中没有匝的单位，这里借用了这个符号，在本书中想不会引起歧义。

QJ55型电桥绕组见图2作以下说明：

图2

由1至18为测板上接线柱编号，W10、W1测板上是上下排列。

1.测量盘绕组Wx是由七个十进盘步进绕组匝构成，前三盘为11×100T、11×10T、11×1T，构成了从（-1）示值到（10）示值11个步进。（-1）示值的构成方式在图4中表示十分清楚，从电流进出（-1）示值相应绕组和其它示值绕组的不同可知，所谓负者是相对正者产生方向相反的磁势。

2.测量盘后四盘是在11×1T绕组用并联分流电阻构成，这种线路是从电阻式电位差计上移植过来的。一些参考书上称之为电流叠加线路，各盘分流电阻大小不同使流经该盘电流分别为总电流的1/10、1/100、1/1000、1/10000。而多余电流从旁路分流电阻流出。这样就在11×1T上产生磁势等同于原总电流在10-1T、10-2T、10-3T、10-4T上产生步进磁势。因此，我们说分数匝是在磁势等效的意义上来讲的。

在这四个分数盘前有一个极性（±）开关，它可以将后四盘与前三盘正串（+）或反串（-）。

3.付回路绕组是由一个固定绕组Ws(1000T)和偏差盘的步进绕组（Ns）构成，Ns的第一盘由11×1T绕组构成，完全同于Wx的第三盘，而其后四盘也是电流叠加线路构成，也完全同于测量盘后四盘。这五个步进盘前也有一个极性（±）开关，它可将Ns与Ws正或反串。

为了方便，我们依次用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ表示测量盘而用Ⅲ´、Ⅳ´、Ⅴ´、Ⅵ´、Ⅶ´表示偏差盘，（注意：没有Ⅰ´、Ⅱ´盘）这样编号是为表明Ⅲ与Ⅲ´Ⅳ与Ⅳ´等，步进匝相同。

4.为了便于计量检定，在主回路中设置一个开关“读数、校1、校2、校3”，在读数位置时，测量盘处于正常测量工作状态下的接线方式，而处于“三个校”位置时，可分别将专门用来计量检定的三个参考绕组WrJ(100T、10T、1T)各自反串到前三盘中，从而为检定这三盘提供了方便，后面还将进一步说明。

5.还设置了三个独立的固定绕组，也分别为W100（100T）、W10（10T）、W1（1T），后两组绕组线径较粗，可以通过较大电流，用来检定低值十进电阻（0.01Ω～0.0001Ω）的，特别是可以检定大功率低值电阻。它们在式（1.3）和式（1.26）中分别替代了Wx位置。

在电桥中参与匝比绕组为Wx、Ws、Ns、W100、W10、W1,所谓自检就是对参与匝比的诸绕组一一进行检定，给出结果（用绝对或相对值表述）而参考绕组WrJ在检定中仅作为过渡用，无需对它们进行检定。

第二节  自检中匝（T）标准的建立

如上一节所述，诸绕组需一一进行检定，得出其修正值，那么，确定其修正值的标准是什么？或者说他们的单位是什么？

式（1.3）表明，我们检定的匝比Wx/WS或W100/Ws等。必须确定一个匝（T）的单位，这个单位必须是实物单位，才能具体的确定这个比值的误差。

我们选取标准是WN=110WiI,(WiI为测量盘第一步绕组进中第i步进绕组名义值100T) ,WN名义值为1000T。

这样（1.3）式改写为：

RXRS=WXWS=WxWN.WNWS=WxWNWSWN                         (2.1)

式（2.1）表明，比值Wx/Ws转化成二个比值，一个是Wx/WN,一个是Ws/WN,即Wx、WS各自都溯源到标准WN,,WS与WN是有相同名义值，它们的绕制方法完全相同。因此，这一比值有很高的准确度。规范规定为≤5×10-8，实际水平在（1～3）×10-8，个别的<1×10-8，因此，Wx/WS关键在于Wx/WN。

斗胆在这里说句大实话，比较仪式电桥匝比的检定是在一个“独立的计量王国”里进行。自行建立标准，自行设法开展T的量值传递。一如一个国家最高计量部门开展的一项计量工作。水平也不低。只是我们各个电桥自行其是，无需“桥际比对”。这段话近似“戏说”，但是实情。

- 匝比较方法的原理和CAT的确定

确定了匝（T）的单位，方可进行匝的比较。砝码用天平作比较。匝的比较用什么呢？天平比较砝码是基于力学原理。匝的比较又是基于什么物理原理呢?下面就匝比较的原理作一一介绍：

图3是电桥作匝的比较所用设备的原理图，实际是电桥本身的一种线路状态。即将付回路开路，而将作比较的二个同名义值绕组反串在主回路中，主回路闭合且通过电流Ix，这二个绕组名义值相同，产生相反且十分相近的磁势，若二相反磁势完全相同，则磁势差为零，自然，磁环不会有任何磁化，W检将不可能检测出磁势来，那么，安匝平衡指示表（AT表）将不会偏转，若二相反磁势不完全相等，则存在微小磁势差，则W检将觉查其存在就驱使（AT表）偏转，偏转的大小和方向，自然反映了磁势差的大小和方向。这里的天平就是处于特殊线路状态的电桥本身。与天平原理相同，天平偏转指示是指针或光点，而这里电桥就是AT表，而原理则是磁势平衡。

图3

以上叙述可以用下式表示：

IxWx-IxWr = CATαAT                               (2.2)

上式中Wr即为Wx名义值相同的作比较的参考绕组。αAT为AT表的偏转格数，该表是中心指零双向偏转表，因而可区分正负。即IxWx大于或小于IxWr。CAT为该表分度值（μAT/格），式（2.2）这种将测量过程作数学表述的方程，称之为测量方程，这一概念下面将广泛应用。

式（2.2）中若αAT=0

则有：IxWx = IxWr      即：    Wx = Wr                （2.3）

以上简单推导表明，二个同名义值绕组匝相等，自然要求二者的几何量-匝数相同，但还必须在同一电流下产生的磁势相等。式（2.3）必须作此理解才是全面的。

如果有一个微小磁势差CATαAT则应作如下推导：

Ix/Wx-Ix/Wr = Ix（Wx-Wr ）= CATαAT

Wx-Wr = CATαAT/Ix

Wx = Wr+ CATαAT/Ix                              (2.4)

以上推导表明，存在一个微小磁势差CATαAT时，将其除于Ix即为微小的匝差。因此式（2.4）表明，这个匝差也是在 磁势差这个意义上建立的，而不是在纯几何意义上建立的。这个建立在磁势上的概念十分重要。

我们对式（2.4）进一步推导为

WXWr = 1+CATαATIxWr ≈ 1+CATαATIW = 1+δxr            （2.5）

δxr = CATαATIW                                   （2.6）

上面二式中IW即为IxWr，亦即IxWx之名义值。而δxr即为Wx以Wr为标准时相对修正值。

我们在本书中，往往习惯用误差这个词，而实际表述却是修正值，但对其结果的价值应无二致，仅是习惯用词而已。虽不严密，但也不致误介。

下面将讨论CAT这个分度值如何确定。图3中，比较时总是将Wx正串其中，Wr与之反串，当然也可以用Wx取示值全部为零，Wr不接入，即“读数—校正”开关处于“读数”时，取整个主回路绕组匝为零，虽有Ix存在但也无任何磁势。则AT表指针也应处于中间零位，尚若AT表有偏转，表明AT表前电子系统失调（无输入而有输出），可调“电桥调零”旋钮给于校正调零，调好零位后，增加测量盘末尾一个步进，此时观察AT表偏转大小（格数）和方向，由于末尾盘步进为10-4T,这时Ix=0.1A,则主回路中将增加一个磁势10-4×0.1A = 10-5AT = 10μAT，尚若偏转5格则：

CAT = 10-5AT/5格 = 2μAT/格

尚若偏转10格则：CAT = 1μAT/格

QJ55型电桥由上海电表厂出厂时CAT值为2μAT/格，经改造后可达1μAT/格。

注意:确定CAT时Ix = 0.1A ,决不可为1A, 那AT表指针将冲出表格。

关于偏转方向正负的确定，是以电流正方向时增加一个末盘步进偏转方向为正。原因是当Wr与Wx反串时，在电流正向，增加Wx末盘步进，设AT表偏转朝右，那么，设没有增加一个末盘步进时指针在零点的右边，那如果增加Wx将使指针更向右远离零位，只有减少Wx使指针返回零位，这意味着Wx＞Wr，故式（2.2）至式（2.6）中等号右边取正值方能使 Wx＜Wr。

同理：若指针初始比较Wr与Wx电流正向时为零位左边，需要增加Wx方能指针趋向零位，意味着Wx＜Wr，式（2.2）至式（2.6）中等号右边取负值方能使Wx＜Wr。

第四节  测量盘前三盘的检定

测量盘前三盘是由100T、10T、1T构成十进步进盘，但它有一个（-1）值，每个步进盘步进数为11，其工作时，即在作电阻测量时电流的进出如图4所示。

图4

这十一个绕组绕制方式完全相同，当开关K电刷处于（-1）示值时，（-1）绕组上电流方向和电刷处于（1～10）位置时绕组上电流方向相反，产生相反的电势，从而构成（-1）示值。

但是，在检定（-1）示值绕组时，是采用了专门设计“读数-校1-校2-校3”开关，以便在校1-校3位置时将参考绕组匝WrJ(100T、10T、1T)分别和三个步进盘绕组匝作反串连接，而且借助于双刀且错开一位的开关连动将测量盘上每一个步进绕组匝单独与WrJ反串，包括（-1）绕组匝在内。其线路见图5。

图5

图5表明，开关K之电刷B(B')即为图4开关K及其电刷。当“读数—校正”开关处于校“1”时，如图所示，电流通过WrI (-100T)再由K1电刷A(A')进入WiI绕组匝，然后由联动错开一位的电刷B(B')流出，如图所示，K处于B，K1处于A将W−1I与WrI反串，而此时示值为“0”（即B刷位置）。而K处于B',K1处于A'时将W3I与WrI反串，此时示值为“3”（即B´刷位置），这就实现了将WiI从（-1）至（10）每一步进绕组匝单个与WrI反串，以便作同一名义值比较。应强调的是比较W−1I时，B示值即K开关盘示值为“0”而不是“-1”，而比较其他WiI时盘示值即为“i”（i=1～10）,且W−1I这时于其后WiI一样方式串入线路进行比较。

检定时电流取1A,不同于确定CAT时0.1A,有利于提高检定精度。

除“读数—校正”开关处于校“1”、 校“2”、 校“3”对应检定测量盘第一、第二、第三盘（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ）时，还需将电桥侧面板上“内-外-校正”开关处于“校正”位置，这时前面板右下角“A-B”开关从电流正反向开关转为通断开关，A断B通，A时Ix=0,调节前面板上部右侧“电桥调零”旋钮调好AT表零位，由A转B时，Ix=1A,读取αAT，不仅读取其格数，还要注意正负，然后可按式（2.6）直接计算δi值。

对示值第一（I）盘:   WI=100T       IWI=100AT

δiI=CATαAT.iI/100AT      i=(-1.1～10)

在CAI=1μAT/格时：

δiI=αAT.iI×10-8                                   （2.7）

类似第二（Ⅱ）、三（Ⅲ）盘为αAT.i×10-7和αAT.iΙ×10-6。

这样，就获取了规程中δiI、δi、δiΙ（i=-1、1～10)诸值，检定工作者习惯称之为同盘线性度系数，（J=Ⅰ～Ⅲ），它们实际是WiJ以WrJ为标准时的相对修正值。

第五节  测量盘第四(IV)盘的检定

测量盘的第四(IV)盘，如前所述，是用分流线路构成×10-1T，如果同前三盘一样制造一个10-1的参考匝（Wr）是难以实现的，现对于第四（Ⅳ）盘的自检是采用我们称之“递增替代”法的方法进行的。该法是以第五（Ⅴ）盘示值（10）即该盘满度绕组匝为参考匝，也就是用110Wi∇为WrΙ∇,将它 与具有同名义值的第四（Ⅳ）盘每一个步进WiΙ∇进行比较，从而可获得同盘线性度系数δiI∇。

即：1+δiI∇=WiΙ∇/110Wi∇                            (2.8)

但是四、五两盘同向串联，即无法反串比较，更无法将四盘每一个步进匝单独比较。这时，可借助于付回路中偏差盘Ns绕组匝与四盘相同步进绕组匝盘（Ⅳ'）以完成Ⅳ盘的自检。

图6

按照图6将侧面板上端钮进行连接，该连接是将Ns绕组匝从付回路转移到主回路中，从而实现与WX的串联，且Ns盘极性开关为“﹢”时该连接将Ns与WX反串。极性开关为“-”该连接将Ns与WX正串。这里应置(+)。

首先，将测量盘第五盘（Ⅴ）置于（10），而第四盘（Ⅳ）置于（0），其余盘都为（0）。同样，测量盘后四盘前极性开关为（+）。Ns盘的第二（Ⅳ'）盘示值置于（1）。“读数-校1、校2、校3”开关置于“读数”，这样实现了W1Ι∇´与110Wi∇的反串比较，比较仪线路原理如同前三盘一样。用A-B开关实现电流通、断，读取AT表偏转值αAT.1.1Ι∇之值。

其测量方程为：Ix=(110Wi∇−W1Ι∇´)=CATαAT.1.1Ι∇          (2.9)

然后将Ⅳ盘示值置于（1）、Ⅴ盘示值置于（0）、Ⅳ'盘示值置于（1），读取AT表偏转为αAT.1.2Ι∇。其测量方程相应为为：

Ix(W1Ι∇−W1Ι∇´)=CATαAT.1.2Ι∇                          （2.10）

用式(2.10)减去式（2.9）有：

Ix(W1Ι∇−110Wi∇)=CAT(αAT1.2Ι∇−αAT1,1Ι∇)                    (2.11)

整理上式且与式（2.8）比较有：

W1Ι∇110Wi∇=1+CAT(αAT1.2Ι∇−αAT1.1Ι∇)IWΙ∇=1+δ1Ι∇                   (2.12)

IWΙ∇为IxWiΙ∇和Ix110Wi∇之名义值（0.1AT）。

δ1Ι∇=CAT(αAT1,2Ι∇−αAT1.1Ι∇)IWΙ∇                             (2.13)

接着再将Ⅳ盘置（1），Ⅴ盘置（10），Ⅳ'盘置（2）得αAT2.1Ι∇

测量方程为：

Ix(W1Ι∇+110Wi∇−12WiΙ∇')=CATαAT2,1Ι∇                    (2.14)

再将Ⅳ盘置（2），Ⅴ盘置（0），Ⅳ'盘仍置（2），得αAT2.2Ι∇

测量方程为：

Ix(12WiΙ∇−12WiΙ∇')=CATαAT2.2Ι∇                        （2.15）

式（2.15）减去式（2.14）得

Ix(W2Ι∇−110Wi∇)=CAT(αAT2.2Ι∇−αAT2,1Ι∇)                    （2.16）

推导整理上式有

W2Ι∇110Wi∇=1+CAT(αAT2.2Ι∇−αAT2.1Ι∇)IWΙ∇=1+δ2Ι∇                  （2.17）

δ2Ι∇=CAT(αAT2,2Ι∇−αAT2.1Ι∇)IWΙ∇                             （2.18）

按上述方法，依次一一推进可得诸δiΙ∇(i=1～10)之值，每次通过二次测量获取αATi.1Ι∇和αATi.2Ι∇，二值再按下式计算：

（2.19）

由于IWΙ∇ = 0.1AT，在CAT = 1μAT /格时，可有

δiΙ∇ =（CATαATi,2Ι∇−αATi.1Ι∇）×10-5                     （2.20）

十分方便，这样依次推进的递增替代法测量δiΙ∇可以用下表（1）来记录。

| i | Ⅳ | Ⅴ | Ⅳ' | αATi,1Ι∇αATi.2Ι∇ | δiΙ∇（×10-5） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 1 | 10 0 | 1 1 | +1/-1 | -2 |
| 2 | 1 2 | 10 0 | 2 2 | +1/0 | -1 |
| 3 | 2 3 | 10 0 | 3 3 | +2/-1 | -3 |
| ··· |  |  |  |  |  |
| 9 | 8 9 | 10 0 | 9 9 | +1/+1 | 0 |
| 10 | 9 10 | 10 0 | 10 10 | +2/-1 | -3 |

表（1）

这里还需要两点说明：一是我们尚不知道δ−1Ι∇值也就是我们不知道下式表达的δ−1Ι∇。

W−1Ι∇110Wi∇=1+δ−1Ι∇                                   （2.21）

W−1Ι∇和110Wi∇在测量盘中本身就是反串，可直接比较，无需借助Ⅳ'过渡。这种将前盘（-1）示值与后盘（10）示值的比较，称之为盘间过渡。下面将会叙及。这里暂且搁置不提。

第二点说明的是，我们将符号WiΙ∇、Wi∇、WiΙ∇'均表示分流后的等效分数匝，并不是原始未分流的1T步进。在上述比较中是将它们作为一个整体进行。δiΙ∇之值既受到原始1T的影响，还受到分流效果的影响。这种等效分数匝的概念这里要再次强调一下。

那么测量盘的第五（Ⅴ）盘是否也需要如法复制？借助于第Ⅵ盘的示值（10）和NS盘的第三（Ⅴ'）盘也按递增替代法一一推述获取δi∇之值。回答是虽然可以，但多此一举，这一点后面章节将明确说明，这里现提一下。

      - 固定匝和偏差盘的检定

固定匝一共四个绕组，分别是副回路主绕组Ws(1000T),还有三个作低值比例测量时用的绕组W100(100T)、W10(10T)、W1(1T)。它们分别与具有相同名义值的WN(110WiI)和W−1Ι、W−1ΙΙ、W−1ΙΙΙ作反串比较。

图7

图7表明，将WS串入主回路，且与Wχ1-3反串，将Wx第一（Ⅰ）盘示值置（10），其余盘为（0），即将WS与WN作反串比较。读取αATS，这时测量方程为：

Ix(WN−WS)=CATαAT.S

WS−WN = -CATαAT.S/1A

δWS = -CATαAT.S/103AT                           (2.22)

注意式中负号，上式计算的是WS以WN作为标准时相对修正值，即将WS溯源到WN。

W100、W10、W1的自检，以W100为例（参考说明书，图6-4侧板10接17，11接18）。此时将第一（Ⅰ）盘示值置（-1），其余盘为（0），参见图6，是将W100串入主回路。应注意到W−1Ι此时处于反串，故这时W100是处于正串联接，读取αAT100。

测量方程为：

Ix(W100−W−1I)=CATαAT.100

W100-W−1I=CATαAT.100/1A

推导可有：

W100 / W−1I = 1+CATαAT.100/100AT = 1+δ100            (2.23)

类同有W10与WⅡ-1比较，W1与WⅢ-1比较，读取αAT10和αAT1。

W10W−1ΙΙ=1+CATαAT1010AT=1+δ10                            (2.24)

W1W−1ΙΙΙ=1+CATαAT11AT=1+δ1                             (2.25)

上三式中δ100、δ10、δ1是W100、W10、W1以WⅠ-1 、WⅡ-1 、WⅢ-1为标准时相对修正值，但不是溯源到WN的相对修正值，如何溯源到WN的后面加以叙述。

偏差盘NS共五个十进步进盘，其结构完全同于测量盘后五盘，在它前面也有一个极性开关，使用时可将NS与WS正反串，偏差盘顾名思义在测量电阻时放置RS的相对偏差值（相对修正值）的，以实现被测电阻RX的直读。

偏差盘检定十分简便，在测量盘自检完毕，且计算出各盘各示值的修正值，就可以将NS诸盘诸示值与WX对应盘同样示值作反串比较，且用AT表读取偏转αJ´AT。

测量方程为：

Ix（1nWij−1nWij')=CATαATj'                         (2.26)

j= Ⅲ～Ⅶ         i=-1、1、2～10     j´= Ⅲ´～Ⅶ ´

推导有：

(2.27)

1nΔWij'和1nΔWij为j和j´盘n示值时修正值，后面还详细说明。

第七节  前后盘联系-盘间过渡系数的检定

以上检定，对测量盘而言仅是获得同盘线性度系数δij，对固定匝而言，除WS可以溯源到WN，其余仅知道与的相对差值δ100、δ10、δ1。对偏差盘而言，则仅知道与测量盘同名义值示值修正值的差值（ΔWij'-ΔWij），因此，除WS外其余绕组匝还有溯源到WN的问题，只有溯源到WN才能说完成了全部绕组匝自检，需解决这一问题，必须建立起前后盘的关系，也就是要检定盘之间的过渡系数。

盘间过渡系数的定义（δj）：

110WijW−1j−1=1+δj      j=Ⅱ、Ⅲ～Ⅶ                  (2.28)

即以J盘满度示值（10）与前盘（j-1）示值（-1）作反串比较, δj为110Wij以W−1j−1为标准时相对修正值。同样读取αΑTJ。

测量方程为： Ix（110Wij-W−1j−1）=CATαATj            (2.29)

推导有：δj=CATαATj/IWj−1       j=Ⅱ、Ⅲ～Ⅶ      (2.30)

IWj−1为IW−1j−1名义值。

在CAT = 1μAT/格        Ix=1A时

δ=αAT×10-8随j增加，依次为×10-7、×10-6等等。

δj的检定自然也是在图3付回路开路时进行，且在（读数-校“1”、 校“2”、 校“3”开关置于“读数”，时实现的）。 这组数据就构成一座座溯源到 WN 的桥。

第三章  QJ55型电桥自检的计算

上一章就自检所涉及的绕组匝的检定方法，步骤及检定结果的计算式均一一作了介绍。在此基础上，须作溯源到 WN的计算，这是本章的内容。

第一节 测量盘的计算

从上一章已知，对这七个测量盘通过同名义绕组匝的反串比较。获得二组数据，一是同盘线性度系数δij。二是盘间过渡系数δj，在此基础上，我们需作溯源到 WN的计算。也就是要计算出以WN为标准时，各盘各示值的修正值。下面逐盘介绍。

对于第一（I）盘，我们从检定已知：

WiIWrI=1+δiI   （i= －1.1～10）                   （3.1）

这一式中诸δiI之值。

从溯源要求，我们需求得

WiIWN=WiI110WiI  这一表达式之值。下面作一推导。

WiI110WiI=(1+δiI)WrI110(1+δiI)WrI=(1+δiI)110(1+δiI)=1+δiI10+110δiI=1+δiI10(1+0.1110δiI)=

110(1+δiI−0.1110δiI)=110(1+PiI)

PiI=δiI−0.1110δiI                                （3.2）

这样，我们就有，WiIWN=110(1+PiI)                  （3.3）

显然，WiI应在名义值上为WN的110。而PiI则是WiI溯源 WN时的相对修正值。从而可知其修正值ΔWiI。

ΔWiI=PiI⋅WI                                   （3.4）

WI为WiI名义值。（100T），即为110WN。

令 PiI=[PiI]×10−8

[PiI]为PiI 以10-8表述时有效数字。

则ΔWiI=[PiI]×10−8×100T=[PiI]×10−6T=[PiI]μT

对第一（I）盘，这就知道每一个步进匝的修正值，但实际使用时，从示值（2）到（10）则是累加使用，不可能单独将第2步进匝单独使用，故需求相应示值之累加的修正值。

Δ1nWiI=1nΔWiI=1n[PiI]μT     n=2～10            (3.5)

对于（-1）示值的修正值，我们还要多说几句，在前面第二章、第四节里，我们说，对W−1I的检定，即它和WrI的比较是如同将W1I～W10I和WrI比较一样。

P−1I=δ−1I−0.1110δiI

故W−1I=110(1+P−1I)WN

则−W−1I=−110(1+P−1I)WN

因此ΔW−1I=(−W−1I)−(−WI) =[−110(1+P−1I)WN]−(−110WN)

=−110P−1IWN=−[P−1I]μT                        (3.6)

这就表明，用式（3.4）计算ΔW−1I应予变号。故在计算中在最末一栏时变号。这一点在后面诸盘中由于同样原因均应如此处理。

对第二（Ⅱ）盘，我们从检定已知：

（i= -1.1～10）

110wiⅡW−1Ⅰ=1+δⅡ

这二式中δiⅡ和δⅡ值。

同样，我们要溯源WN，需求WiⅡWN之值，作如下推导：

（3.7）

求（3.7）中

WiⅡ110WiⅡ=（1+δiⅡ）WrⅡ110(1+δiⅡ)WrⅡ=1+δiⅡ10(1+0.1110δiⅡ)=110(1+δiⅡ−0.1110δiⅡ)

PiⅡ=δiⅡ−0.1110δiⅡ                                 (3.8)

且  110wiⅡW−1Ⅰ=1+δⅡ

再从式（3.2）有

W−1ⅠWN=110(1+P−1Ⅰ)

故WiⅡWN=110(1+P−1Ⅱ)(1+δⅡ)110(1+P−1Ⅰ)

=1102(1+PiⅡ+P−1Ⅰ+δⅡ)

=1102(1+PiⅡ+QⅡ)                             (3.9)

QⅡ=P−1Ⅰ+δⅡ                                 (3.10)

以上推导表明，PiⅡ是WiⅡ 以110WiⅡ为标准时的相对修正值。和PiⅠ不同，仅因   即为WN。故PiⅠ直接溯源到 WN。PiⅡ 则不能如此。当然两者均溯源到同盘满度还是一样的。

而QⅡ对应于：

110WiⅡW−1Ⅰ⋅W−1ⅠWN=110WiⅡWN=110(1+QⅡ)

故QⅡ是110WiⅡ以WN为标准时相对修正值。而从式（3.9）表明，PiⅡ+QⅡ

是WiⅡ以WN为标准时相对修正值。以上推导将WiⅡ溯源到WN。

同理：ΔWiⅡ=(PiⅡ+QⅡ)⋅WⅡ=(PiⅡ+QⅡ)⋅10T

=PiⅡ+QⅡ]×10−7×10T=[PiⅡ+QⅡ]μT             (3.11)

[PiⅡ+QⅡ]是[PiⅡ+QⅡ]以×10-7表示时之有效数字。累加计算和(-1) 示值处理同前，不赘述。

对于第三、四（Ⅲ,Ⅳ）盘，将推导写下，除特殊之点外，不作重复类同的说明。

=(1+δiⅢ)WrⅢ10(1+0.1110δiⅢ)WrⅢ⋅(1+δⅢ)⋅1102(1+P−1Ⅱ+QⅡ)

=1103(1+δiⅢ−0.1110δiⅢ+δⅢ+P−1Ⅱ+QⅡ)

=1103(1+PiⅢ+δⅢ+P−1Ⅱ+QⅡ)

=1103(1+PiⅢ+QⅡ)                              （3.12）

PiⅢ=δiⅢ−0.1110δiⅢ                               (3.13)

QⅢ=δⅢ+P−1Ⅱ+QⅡ                               (3.14)

ΔWiⅢ=[PiⅢ+QⅢ]×10−6×1T=[PiⅢ+QⅢ]μT            (3.15)

第四（Ⅳ）盘，由递增替代法知δiⅣ（i=1～10）,而δ−1Ⅳ按定义

W−1Ⅳ110WiⅤ=1+δ−1Ⅳ                                  （3.16）

在作盘间过渡时

所以  δ−1Ⅳ=−δ                                （3.17）

WiⅣWN=WiⅣ110WiⅣ⋅110WiⅣW−1Ⅲ⋅W−1ⅢWN

=1104(1+δiⅣ−0.1110δiⅣ+δⅣ+P−1Ⅲ+QⅢ)

=1104(1+PiⅣ+δⅣ+P−1Ⅲ+QⅢ)

=1104(1+PiⅣ+QⅣ)                               （3.18）

PiⅣ=δiⅣ−0.1110δiⅣ                               (3.19)

QⅣ=δⅣ+P−1Ⅲ+QⅢ                               (3.20)

= [PiⅣ+QⅣ]μT                                  (3.21)

比较式（3.10），（3.14），（3.20）如果将式（3.10）改写成

QⅡ=δⅡ+P−1Ⅰ+QⅠ

那么这三式可有一个共同的表述式：

Qj=δj+P−1j−1+Qj−1     （j≥Ⅱ）                  (3.22)

而QⅠ的含义应该是110WiⅠ以WN为标准时相对修正值。则QⅠ=0 是题中之义，这样式（3.22）作为表述Qj通式是不成问题的。

同样，我们比较Pij式，可有以下通式：

Pij=δij−0.1110δij     (j=Ⅰ～Ⅳ)                 （3.23）

Pij是Wij以110Wij为标准时相对修正值。

考虑QⅠ=0对于ΔWij也有通式：

ΔWij=(Pij+Qj)×Wj

=[Pij+Qj]μT                                   (3.24)

Wj如前所述为j盘步进匝名义值。[Pij+Qj]是（Pij+Qj）以×10-n表示（n依次为8.7.6……）时之有效数字。

对于前四盘，我们作了全面的叙述，对计算规律。计算中引入了参数的物理意义均作了叙述。特别是物理意义这一点。要强调一下，它表明我们的数学推导不是纯数学的推导，而是对检定具体物理过程作了定量的表述。

对于五至七盘（Ⅴ～Ⅶ）这三个盘应如何处理呢？前面提及，从四至七盘，它是在11×1T绕组上用并联电阻分流获得等效的10-1T，10-2T， 10-3T， 10-4T步进。设这11×1T步进绕组用NiⅣ表示，总电流为Ix，用IxⅣ,IxⅤ,IxⅥ,IxⅦ表示依次各分流盘的分流电流，则等效Wij（j=Ⅳ,Ⅴ,Ⅵ,Ⅶ）可用下式表示。

Wij=IxjNiⅣIx=(IxjIx)⋅NiⅣ=Kj⋅NiⅣ                    （3.25）

Kj为分流比，它的名义值依次应是 从而构成等效10-1T，10-2T，10-3T，10-4T。

而按Pij的定义有

110(1+Pij)=Wij110Wij=KjNiⅣ110KjNIⅣ=KjNiⅣKj110NiⅣ=NiⅣ110NiⅣ=KⅣNiⅣKⅣ110NiⅣ=110(1+PiⅣ)                                        （3.26）

式（3.26）表明， Pij实质是NiⅣ这个11×1T绕组本身的同盘线性度，它和分流系数Kj无关，也和j无关。这就证明：

PiⅣ=PiⅤ=PiⅥ=PiⅦ                               (3.27)

因此，在计算 第四（Ⅳ）盘时，已知PiⅣ就知道PiⅤ~PiⅦ值。只是在实际计算时，由于依次用×10-n 幂次表示，小数点将依次前移。为计算简便，须作四舍五入的简化。这在后面的一个实例中将可以清晰的叙述。

那么对Ⅴ～Ⅶ盘在已知其Pij时，同时已知值。按前四盘同样的规律。我们可用式（3.22）计算各盘之Qj值。再计算（Pij+Qj）和ΔWij值，就不一一赘述了。

对以上的讨论，可以汇总以下几点：

1． 检定提供的δij是Wij以Wrj(j=Ⅰ～Ⅲ)和以110Wij+1（j=Ⅳ）为标准时相对

修正值。

2． 检定所得δj(j=Ⅱ～Ⅶ)是j盘110Wij以前盘(j-1)之W−1j−1为标准时相对修正值。

3． Pij=δij−0.1110δij是Wij以110Wij为标准时相对修正值。

4． Qj=δj+P−1j−1+Qj−1（j=Ⅱ～Ⅶ）是110Wij以Wn为标准时相对修正值。它

将110Wij 溯源到WN，而恒为零。

5.  (Pij+Qj)是Wij以WN为标准时相对修正值，它将Wij溯源到 WN。

6.  每一盘，每一步进修正值ΔWij=(Pij+Qj)×Wj=[Pij+Qj]μT。Wj为j盘

步进名义值。[Pij+Qj]是以规定的×10-n表示时有效数字。

7.  (-1)示值，在最终一栏计算ΔW−1j时应变号。下一节举实例说明。

第二节 一个实例

对前一节的涉及绕组匝自检的计算作了理论的阐述。现举一个实例。这是一台某省计量院来兰斯汀仪表研究所改造的一台QJ55型比较仪式电桥。测量的一组数据。

- 盘间过渡系数δj的检定数据。

CAT=1μAT/格

| j-1 | j | δj |
| --- | --- | --- |
| (-1) | (10) | / |
| Ⅰ | Ⅱ | －4×10-8 |
| Ⅱ | Ⅲ | ＋2×10-7 |
| Ⅲ | Ⅳ | －2×10-6 |
| Ⅳ | Ⅴ | －1×10-5 |
| Ⅴ | Ⅵ | －2×10-4 |
| Ⅵ | Ⅶ | 0×10-3 |

δj的有效数字即为αATj值。

δⅣ，δⅤ应在电位器作分流电阻微调后读取。应调节使αATⅣ、αATⅤ＜ 1格。调节时，应先调αATⅤ ＜1格。再调αATⅣ＜1格调完后重新读数。

这一调节是可以很方便做到的。

- Ⅰ～Ⅲ盘同盘线性度系数δij的数据及其计算。

Ⅰ盘

| 示值 | δiⅠ（×10-8） | PiⅠ（×10-8） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| －1 | －2 | －5.3 | ＋5.3 |
| 1 | ＋12 | ＋8.7 | ＋8.7 |
| 2 | ＋7 | ＋3.7 | ＋12.4 |
| 3 | ＋7 | ＋3.7 | ＋16.1 |
| 4 | ＋3 | －0.3 | ＋15.8 |
| 5 | ＋2 | －1.3 | ＋14.5 |
| 6 | 0 | －3.3 | ＋11.2 |
| 7 | 0 | －3.3 | ＋7.9 |
| 8 | 0 | －3.3 | ＋4.6 |
| 9 | ＋1 | －2.3 | ＋2.3 |
| 10 | ＋1 | －2.3 | 0.0 |

0.1110δiⅠ=3.3(×10−8)

δiⅠ有效数字即为αATiⅠ值。

（-1）示值最末一栏应变号，从P−1Ⅰ的-5.3。到 ΔW−1I的＋5.3。

110ΔWiⅠ=0 这是必然的。因为：

110ΔWiⅠ=110PiI⋅WI=WI110PiI=WI110(δiI−0.1110δiI)

=WI[110δiI−0.1110(110δiI)]

=WI[110δiI−110δiI]

=0

这一点可以作为验算计算I盘正确与否的方法。

计算第二盘，除了要对δiⅡ进行计算，还需计算QⅡ之值。（QⅠ=0)，下面列出我们称之为盘间过渡表，它是用来计算Qj之值的。

| j | δj | P−1j−1 | Qj−1 | Qj=δj+P−1j−1+Qj−1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅱ | －4×10-8 | －5.3×10-8 | 0 | －9.3×10-8 |
| Ⅲ | ＋2×10-7 | －1.8×10-7 | －0.9×10-7 | －0.7×10-7 |
| Ⅳ | －2×10-6 | ＋3.6×10-6 | －0.1×10-6 | ＋1.5×10-6 |
| Ⅴ | －1×10-5 | －3.5×10-5 | ＋0.2×10-5 | －4.3×10-5 |
| Ⅵ | －2×10-4 | －0.4×10-4 | －0.4×10-4 | －2.8×10-4 |
| Ⅶ | ＋0×10-3 | ＋0.0×10-3 | －0.3×10-3 | －0.3×10-3 |

Ⅱ盘

| 示值 | δiⅡ(×10−7) | PiⅡ(×10−7) | PiⅡ+QⅡ(×10−7) | 1nΔWiⅡ(μT) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -1 | ＋1 | －1.8 | －2.7 | ＋2.7 |
| 1 | ＋1 | －1.8 | －2.7 | －2.7 |
| 2 | ＋2 | －0.8 | －1.7 | －4.4 |
| 3 | ＋2 | －0.8 | －1.7 | －6.1 |
| 4 | ＋2 | －0.8 | －1.7 | －7.8 |
| 5 | ＋1 | －1.8 | －2.7 | －10.5 |
| 6 | ＋3 | ＋0.2 | －0.7 | －11.2 |
| 7 | ＋3 | ＋0.2 | －0.7 | －11.9 |
| 8 | ＋4 | ＋1.2 | ＋0.3 | －11.6 |
| 9 | ＋5 | ＋2.2 | ＋1.3 | －10.3 |
| 10 | ＋5 | ＋2.2 | ＋1.3 | －9.0 |

0.1110δiⅡ=2.8(×10−7)       QⅡ=−0.9(×10−7)

在计算QⅡ时为-9.3×10-8，当它和PiⅡ相加时，由于PiⅡ是用×10-7表示。故应将QⅡ写成-0.9×10-7 。这时按四舍五入或者数据处理偶数法则略去×10-9的一位数字。

应注意  110ΔWiⅡ的有效数字为QⅡ有效数字的10倍。何以如此？读者可试证明。这也是计算正确与否验证方法。

对第三盘的计算。自然在计算第二盘后，将P−1Ⅱ之值代入盘间过渡表计算出QⅢ之值。

Ⅲ盘

| 示值 | δiⅢ(×10−6) | PiⅢ(×10−6) | PiⅢ+QⅢ(×10−6) | 1nΔWiⅢ(μT) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| －1 | ＋2 | ＋3.6 | ＋3.5 | －3.5 |
| 1 | ＋3 | ＋4.6 | ＋4.5 | ＋4.5 |
| 2 | －5 | －3.4 | －3.5 | ＋1.0 |
| 3 | －4 | －2.4 | －2.5 | －1.5 |
| 4 | －5 | －3.4 | －3.5 | －5.0 |
| 5 | ＋1 | ＋2.6 | ＋2.5 | －2.5 |
| 6 | ＋4 | ＋5.6 | ＋5.5 | ＋3.0 |
| 7 | －3 | －1.4 | －1.5 | ＋1.5 |
| 8 | －3 | －1.4 | －1.5 | 0.0 |
| 9 | －2 | －0.4 | －0.5 | －0.5 |
| 10 | －2 | －0.4 | －0.5 | －1.0 |

0.1110δiⅢ=−1.6(×10−6)

同样110ΔWiⅢ之值的有效数字为QⅢ的10倍。

3 .对于第四盘 依旧先计算QⅣ之值，并应注意。

δ−1Ⅳ=−δⅤ

而δiⅣ(i=1~10)值由递增替代法得出。数据如下：

| 示值（i） | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ’ | αATⅣi⋅1/αATⅣi⋅2 | δiⅣ(×10−5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 1 | 10 0 | 1 1 | -7/-2 | ＋5 |
| 2 | 1 2 | 10 0 | 2 2 | -7/-5 | ＋2 |
| 3 | 2 3 | 10 0 | 3 3 | -15/-12 | ＋3 |
| 4 | 3 4 | 10 0 | 4 4 | -19/-14 | ＋5 |
| 5 | 4 5 | 10 0 | 5 5 | -10/-3 | ＋7 |
| 6 | 5 6 | 10 0 | 6 6 | -9/-2 | ＋7 |
| 7 | 6 7 | 10 0 | 7 7 | -10/-4 | ＋6 |
| 8 | 7 8 | 10 0 | 8 8 | -6/0 | ＋6 |
| 9 | 8 9 | 10 0 | 9 9 | -4/-5 | -1 |
| 10 | 9 10 | 10 0 | 10 9 | -7/-2 | ＋5 |

为清晰表明递增替代法，将测量盘（Ⅳ、Ⅴ）偏差盘（Ⅵ’）各步序中示值一并列入。有了δ−1Ⅳ和δiⅣ(i=1~10)。就可以计算了。

Ⅳ盘

| 示值 | δiⅣ(×10−5) | PiⅣ(×10−5) | PiⅣ+QⅣ(×10−5) | 1nΔWiⅣ(μT) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -1 | ＋1 | -3.5 | -3.3 | ＋3.3 |
| 1 | ＋5 | ＋0.5 | ＋0.7 | ＋0.7 |
| 2 | ＋2 | -2.5 | -2.3 | -1.6 |
| 3 | ＋3 | -1.5 | -1.3 | -2.9 |
| 4 | ＋5 | ＋0.5 | ＋0.7 | -2.2 |
| 5 | ＋7 | ＋2.5 | ＋2.7 | ＋0.5 |
| 6 | ＋7 | ＋2.5 | ＋2.7 | ＋3.2 |
| 7 | ＋6 | ＋1.5 | ＋1.7 | ＋4.9 |
| 8 | ＋6 | ＋1.5 | ＋1.7 | ＋6.6 |
| 9 | -1 | ＋5.5 | -5.3 | ＋1.3 |
| 10 | ＋5 | ＋0.5 | ＋0.7 | ＋2.0 |

0.1110δiⅣ=+4.5(×10−5)       QⅣ=0.2(×10−5)

110ΔWiⅣ和QⅣ关系如前。

后面三盘，由前叙述知：

PiⅣ=PiⅤ=PiⅥ=PiⅦ

但因逐盘表示×10-n 为×10-5、×10-4、10-3、10-2。为计算简便我们采取四舍五入法处理。有效数字仅取小数点后一位。

QⅤ、QⅥ、QⅦ则将P−1Ⅳ、P−1Ⅴ、P−1Ⅵ代入盘间过渡表中可一一计算出。

V盘

| 示值 | PiⅤ(×10−4) | PiⅤ+QⅤ(×10−4) | 1nΔWiⅤ(μT) |
| --- | --- | --- | --- |
| -1 | -0.4 | -0.8 | ＋0.8 |
| 1 | ＋0.1 | -0.3 | -0.3 |
| 2 | -0.3 | -0.7 | -1.0 |
| 3 | -0.2 | -0.6 | -1.6 |
| 4 | ＋0.1 | -0.3 | -1.9 |
| 5 | ＋0.3 | -0.1 | -2.0 |
| 6 | ＋0.3 | -0.1 | -2.1 |
| 7 | ＋0.2 | -0.2 | -2.3 |
| 8 | ＋0.2 | -0.2 | -2.5 |
| 9 | -0.6 | -1.0 | -3.5 |
| 10 | ＋0.1 | -0.3 | -3.8 |

QⅤ=−0.4(×10−4)

这里1nΔWiⅤ(μT)和QⅤ10倍关系近似成立。这里是因为PiⅤ从PiⅣ转化而来时四舍五入之故。

VI盘

| 示值 | PiⅥ(×10−3) | PiⅥ+QⅥ(×10−3) | 1nΔWiⅥ(μT) |
| --- | --- | --- | --- |
| -1 | 0.0 | -0.3 | ＋0.3 |
| 1 | 0.0 | -0.3 | -0.3 |
| 2 | 0.0 | -0.3 | -0.6 |
| 3 | 0.0 | -0.3 | -0.9 |
| 4 | 0.0 | -0.3 | -1.2 |
| 5 | 0.0 | -0.3 | -1.5 |
| 6 | 0.0 | -0.3 | -1.8 |
| 7 | 0.0 | -0.3 | -2.1 |
| 8 | 0.0 | -0.3 | -2.4 |
| 9 | -0.1 | -0.3 | -2.8 |
| 10 | 0.0 | -0.3 | -3.1 |

QⅥ=−0.3(×10−3)

VII盘

| 示值 | PiⅦ(×10−2) | PiⅦ+QⅦ(×10−2) | 1nΔWiⅦ(μT) |
| --- | --- | --- | --- |
| -1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

QⅦ=0.0(×10−2)

这样就完成了测量七个盘的计算，给出每盘每一个示值以μT为单位的修正值。

4.固定匝的计算

如前所述，固定匝Ws是与Wn直接比较。而是与比较。由安匝平衡表法读取αATS、αAT100、αAT10、αAT1各值。

现检定得出:    αATS=+4（格）    αAT100=+1（格）     αAT10=0（格）   αAT1=-1（格）

由式（2.22）可直接计算δWs

δWs是Ws以WN为标准时相对修正值。

由式（2.23）至式（2.25）可知：

又W100WN=W100W−1I⋅W−1IWN=(1+δ100)110(1+P−1I+QI)

=110(1+δ100+P−1I)

所以δ(W100WN)=δ100+P−1I=(+1)+(−5.3)×10−8=−4.3×10−8

ΔW100=−4.3×10−8×100T=−4.3μT

同理δ(W10WN)=δ10+P−1Ⅱ+QⅡ=[0+(−2.7)]×10−7=−2.7×10−7

ΔW10=−2.7×10−7×10T=−2.7μT

δ(W1WN)=δ1+P−1Ⅲ+QⅢ=[(−1)+(3.5)]×10−6=2.5×10−6

ΔW1=2.5×10−6×1T=2.5μT

5. 偏差的计算

偏差盘是在与测量盘同名义值反串比较中获取一系列αAT值。再修正测量盘已计算出修正值，可获得相应偏差盘之修正值。

在作这一比较测量前，应对偏差盘传递系数进行调节。即将偏差盘第二（Ⅳˊ）示值取（-1）第三（Ⅴˊ）盘取（10）进行比较。再将其第一（Ⅲˊ）盘示值取（-1）第二（Ⅳˊ）盘取（10）进行比较 ，调节相应电位器使αAT≤1格。接线同于图6。比较时除上述Ⅳˊ（-1）Ⅴˊ（10）和Ⅲˊ（-1）Ⅳˊ（10）二种示值情况，其余示值均为0。

我们是在 断（A）时调节AT表零点，通（B）时读取相应αAT值。由式（2.27）可计算1nΔWij'之值。

现将测量盘之1nΔWij和αATij'之值列表和按式（2.27）计算，结果均列入表中。

j′=Ⅲ′

| 示值 | 1nΔWiⅢ(μT) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| -1 | -3.5 | ＋1 | -4.5 |
| 1 | ＋4.5 | -2 | ＋6.5 |
| 2 | ＋1.0 | -1 | ＋2.0 |
| 3 | -1.5 | ＋2 | -3.5 |
| 4 | -5.0 | ＋1 | -6.0 |
| 5 | -2.5 | -2 | -0.5 |
| 6 | ＋3.0 | ＋2 | ＋1.0 |
| 7 | ＋1.5 | ＋1 | ＋0.5 |
| 8 | 0.0 | ＋2 | -2.0 |
| 9 | -0.5 | -2 | ＋1.5 |
| 10 | -1.0 | 0 | -1.0 |

j′=Ⅳ′

| 示值 | 1nΔWiⅣ(μT) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| -1 | ＋3.3 | ＋1 | ＋2.3 |
| 1 | ＋0.7 | 0 | ＋0.7 |
| 2 | -1.6 | 0 | -1.6 |
| 3 | -2.9 | -1 | -1.9 |
| 4 | -2.2 | -1 | -1.2 |
| 5 | ＋0.5 | 0 | ＋0.5 |
| 6 | ＋3.2 | ＋1 | ＋2.2 |
| 7 | ＋4.9 | ＋1 | ＋3.9 |
| 8 | ＋6.6 | ＋2 | ＋4.6 |
| 9 | ＋1.3 | 0 | ＋1.3 |
| 10 | ＋2.0 | 0 | ＋2.0 |

j′=Ⅴ′

| 示值 | 1nΔWiⅤ(μT) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| -1 | ＋0.8 | ＋1 | -0.2 |
| 1 | -0.3 | ＋1 | -1.3 |
| 2 | -1.0 | 0 | -1.0 |
| 3 | -1.6 | -1 | -0.6 |
| 4 | -1.9 | -1 | -0.9 |
| 5 | -2.0 | -1 | -1.0 |
| 6 | -2.1 | 0 | -2.1 |
| 7 | -2.3 | 0 | -2.3 |
| 8 | -2.5 | ＋1 | -3.5 |
| 9 | -3.5 | ＋1 | -4.5 |
| 10 | -3.8 | -1 | -2.8 |

j′=Ⅵ′

| 示值 | 1nΔWiⅥ(μT) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| -1 | ＋0.3 | 0 | ＋0.3 |
| 1 | -0.3 | 0 | -0.3 |
| 2 | -0.6 | 0 | -0.6 |
| 3 | -0.9 | -1 | ＋0.1 |
| 4 | -1.2 | -1 | -0.2 |
| 5 | -1.5 | 0 | -1.5 |
| 6 | -1.8 | -1 | -0.8 |
| 7 | -2.1 | 0 | -2.1 |
| 8 | -2.4 | 0 | -2.4 |
| 9 | -2.8 | -1 | -1.8 |
| 10 | -3.1 | -1 | -2.1 |

j′=Ⅶ′

| 示值 | 1nΔWiⅦ(μT) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| -1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 7 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 10 | 0.0 | 0 | 0.0 |

至此，关于匝的修正值全部计算完毕。

第三节 绕阻匝自检合格与否的判定

自检所涉及的绕组匝均一一有其技术要求，这在相关规程或其它技术文件中均有表述。那么自检的结果是否符合这些技术要求呢？这就需要和技术要求作一一比较才能做出合格与否的判定。

对于Ws、W100、W10、W1 这四个固定绕组，就QJ55电桥而言，技术要求单一，很好判断。

Ws 要求 5×10-8

W100要求 4×10-7

W10 要求 6×10-7

W1要求  3 ×10-6

以上各项指标在第二节的实例中检定数据中都满足规程要求。

需要说明的是，W1是和WⅢ-1比较，比较时IWⅢ值为1AT,由AT表读取αAT.值时，需力求读准0.2格，否则读数误差较大。另外由读数 WⅠ-1溯源到WN“路程”较长，比较次数多，累计的误差也比较大，因此，W1的技术指标和实测结果相比，余量不大，所以这一指标的提高没有太大意义。

剩下的绕阻匝是付回路偏差盘NS和主回路测量盘WX。对NS的技术要求是，这五个盘同极性(±)最大绝对修正值之和的绝对值小于等于50μT。即

(3.27)

也就是说每一步进盘中找出修正值最正（+）和最负（-）的值来。再同极性（±）相加。其和的绝对值应小于50μT。就第二节的实例而言。正的和是（6.5+4.6+0.3）μT=11.4μT＜50μT，负的和是

︱-（4.5+1.9+4.5+2.4）︱μT=13.3μT＜50μT，NS也合格。

对于WX问题比较复杂。下面稍作详细说明。

WX的技术要求我们称之为非线性度。它的要求是≤4×10-7WX+50μT。

也就是说ΔWX≤4×10−7WX+50μT                       (3.24)

根据这一要求，对WX合格与否判定的困难在于WX是应作广义的理解。它不仅是单一示值之WX，即仅一盘示值不为零，其余诸盘示值均为0这样的WX。还有二盘和二盘以上直至七个盘示值均不为零的这样示值情况，我们称之为组合示值。都需满足式（3.24）。对于单一示值，我们逐盘逐示值的自检结果可以一一判定是否合格。这个工作量虽不像前面固定匝那么简单。但也不是无法作到的。对于组合示值那就困难多了。七个盘的组合示值的数字大于107。岂能一一组合后判断？

这个问题不仅这里存在，在电阻式直流电位差计、电桥中也存在。笔者对这一问题作了多年的研究。并取得成果。拙著“直流电工仪器示值误差的判定”中作了详尽的讨论。有兴趣的读者可以去看看。这里只将其结果应用于比较仪式电桥测量盘线性度的判定方法作一介绍。可以有以下几点。

1. δWXiⅠ≤4×10−7

δWXiⅡ≤4×10−7即第ⅠⅡ盘各示值相对修正值应小于等于4×10-7。这可以逐示值从其修正值上判定是否合乎要求。它就是要求第一盘诸示值的修正值之绝对值小于等于,i即示值。对第二盘要求小于等于。

同时要求从三至七盘

j=37(ΔW)Mj±≤50μT

这和判定NS是一样的。

2. 如果第二盘中有示值不满足小于等于4×10-7。则计算这些示值的下式值。

并找出正负方向最大者（M）。WⅡ为Ⅱ盘步进名义值（10T）。

这个值我在上述拙著中命名为“多余修正值”。即超过4×10-7WⅡi部分。将这“多余修正值”按其正负极性和37(ΔW)Mj±同极性相加，应小于等于50μT。则WX合格。否则超差。

这样，涉及绕组匝的合格与否如何判定均一一介绍完毕。

第四章 整体核对和检定结果的处理

前面几章讨论的是关于匝比误差的内容。从数学模型式（1.26）可知比较仪式电桥整体误差除匝比误差外，还有磁平衡误差、电平衡误差。而这二个误差是具有随机性质的误差。它的量值大小有时比匝比误差还大。尽管匝比误差具有系统误差的性质。但由于后二个误差的存在且与匝比误差相比不总是可以忽略的小误差。这就导致电桥的整体示值误差也具有较大的随机性。本章就这一特点下电桥示值误差作深入的讨论。

- 整体核对的分析

一个仪器的示值误差，也就是仪器示值实际值的测定，如果使用整体检定，那自然是最好不过了。但问题不是所有仪器可以整体检定。对于我们现在讨论的比较仪式电桥也是如此。我们无法拥有准确度高达（1～2）×10-7水平的电阻比例（RX/RS）标准器。对电桥全部示值作整体检定。但是，对于某些示值，特定的示值，还是可以用我们称之为换位法的方法作这一示值的整体检定。这一方法在第一章里作为比较仪式电桥一个计量特性做过介绍。在相关规程中称之为整体核验。

这个示值就是在匝比（WX/WS）等于1时之示值。也即K= RX/RS=1时之示值。选取RX、RS为二同名义值电阻，其准确度不低于0.01级。由第一章介绍可知：

δ仪=                                  (1.15)

δ1、δ2为电阻换位前后二次电桥读数相对值。

从第一章中对上式的推导可知，δ1和δ2具有相当大的随机性，原因是：

- 如本章开头所述，匝比误差具有系统误差性质，单在（WX/WS）=1时，按

技术要求δWXWS≤5×10-8,实际水平大多在3×10-8，有时甚至小于1×10-8。例如前章的例子中就有4×10-9，考虑到测量时要动用后四盘（一般是后三盘）后四盘按技术要求最大绝对误差应≤50微匝，折算相对值也为5×10-8。因此，作换位测量时，匝比引入误差≤1×10-7是不成问题的。

- 再分析一下磁平衡误差，电桥的CAT是固定的，它和RX(RS)的选择无关，

但电桥的磁平衡误差和IW相关，而I值随RX(RS)不同而不同。

而ΔαAT值，则受到电桥磁平衡调节细度以及磁噪声、漂移的影响，在细度足够，噪声、漂移足够小时，还受到观测安匝平衡表视差的影响。改造后的电桥QJ55的ΔαAT值小于0.5格（微安匝），值可正可负，视差在±0.1微安匝，这就使磁平衡误差的大小和正负都在一定范围内变化。

由于上述两点，使磁平衡误差在K=1呈现了较为复杂的情况，下面举例计算：

在RX=RS=1Ω时   IX=0.1A    取ΔαAT=±0.5格

则：δIW=CAT⋅ΧαAT2IW=±0.5×10-6安匝/2×100安匝

=±0.25×10-8=±2.5×10-9

有时选取IX=50mA,此时δIW=±5×10-9均是微小影响量。

但对于RX=RS=104Ω时   IX=1mA    取ΔαAT=±0.5格

则：δIW=±0.5×10-6安匝/2×1安匝=±2.5×10-7是一个不可忽略的量。

这就说明，δIW受IW的影响，即受到RX(RS)的影响。

- 最后论述一下电平衡误差，CV、UR、ΔαV值均受RX(RS)以及选择IX的影响。

从而较之磁平衡误差有较大的随机性。它受噪声的影响更为明显，这表现在读取ΔαV较为困难。

以RX=RS=1Ω为例   IX=0.1A此时CV =5×10-9	/mm，UR=0	.1V

一般ΔαV	为(2～3)mm,以2mm	计算为例，δV=5×10-8。

而RX(RS)= 104Ω  IX=1mA UR=10V

以CV=2uV/mm  ΔαV=2mm计算

δV=2×10-7

前者可忽略，后者不可以。

以上三点分析表明，在作换位测量时，求得的δ仪值是有较大范围变化的，反映了它的随机性。但也不是说这一测量结果没有价值，只要测量δ仪最大值不超过相应规定即可，但不能视为修正值的。

对于改造过的QJ55型电桥，作出下列规定：

| RX（RS）Ω | 0.1 | 1 | 10 | 102 | 103 | 104 | 105 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 0.3A | 0.1A | 30mA | 10 mA | 3 mA | 1 mA | 0.5 mA |
| δ仪×10-6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |

实测均有一定余量

第二节 电桥检定结果处理方法的讨论

对于（WX/WS）=1的检定数据，除匝比数据之外，在整体核对时，我们自然可以同时获取ΔαAT、CV、ΔαV等的数值。然后按式（1.26）进行计算。但以因为我们已能整体获得δ仪之值，就无须作这一计算。但是对于（WX/WS）不为1的情况下，我们就无法用换位法得出如同δ仪的结果，那么我们该处理呢？

为了说明笔者的看法，我们不妨作为一种讨论的参照点，先讨论一下直流电阻单电桥分项检定结果处理的情况。

直流电阻单电桥其原理式为：

RX=R1R2R比                                     (4.1)

对其作分项检定也就是元件检定可以获取R1、R2、R比的值或修正值。从而利用式（4.1）计算电阻单电桥整体的示值实际值或修正值。

自然也可以利用下式：

δRX=δR1−δR2+δR比                              （4.2）

在通过测量δR1、δR2、比即相对修正值或相对误差时也可以利用式（4.2）计算Rx示值的相对修正值或相对误差。仪

上述二种计算方法，都是基于原理式（4.1）。而且是一种确定性的代数计算。这是基于δR1、δR2、比是系统性质的单项相对修正值或相对误差。计算结果是Rx示值的合成的相对修正值或相对误差。

现对测量结果要计算其测量不确定度。虽然也是利用式（4.2）但各个符号的含义不同。这时δR1、δR2、δR比表达的是R1、R2、R比测量结果实际值或修正值的测量误差。而不是示值误差。它用方差表述。按相应技术规范。作基于概率论的方差合成计算。计算结果表示的是Rx实际值的测量误差，也是用方差表述。也就是说，前面的确定性计算是计算示值误差，后者计算的是Rx实际值的测量误差。也就是计算合成不确定度。显然，这是二种意义完全不同的计算。

现在对于比较仪式电桥的分项检定结果，我们完全不可能作第一种确定性的代数计算。得出其示值误差。其理由有三。一是磁、电平衡误差是随机性质的误差，怎么能作确定性的代数计算呢？其二是这二个误差随RX（RS）和IX选择不同而不同。即使是RX（RS）不变，而IX的选择不一样。这二个误差的大小也不一样。自然不可能作如同单电桥那样的确定性的代数计算。三是这两项误差值有时还大于匝比误差。

那么，是否可以采取下面所说的处理方法，就是认为匝比（WX/WS）检定所获得的实际值或修正值作为电桥示值的实际值或修正值。从而确定了示值误差。然后设法计算出匝比的测量误差或测量不确定度。然后和磁、电平衡误差作基于概率论的方差计算，从而得出合成不确定度。

这一方法在理论上是没有问题的。但从实际角度考虑则是困难的，且价值不大。困难在于匝比测量误差方差的计算。WX的修正值是多次测量结果计算而得，那么WX测量误差的合成方差需经多次测量结果方差作合成计算。如何作这一系列的计算？这是最为困难的，可以说大多数计量工作者难以胜任，包括笔者在内。除困难这一点外还有价值不大的问题。这是因为匝比修正值与后二项误差方差比较。后二者不是小误差。因此匝比修正值去作示值误差的修正值是没有意义的。实际上使用者都是用示值作为测量结果。因此这一处理方法并未能给使用者提供有价值的信息。

那么，应如何处理这三项误差的检定结果呢？下面一节提出一个的建议。

第三节 一个建议

从上述分析出发，提出一个建议，建议的要点如下：

1. 将匝比误差“随机化”。就是说对WX、WS的检定结果不论其具体数值如何。只要他们符合相应技术要求均用WX、WS允许误差极限值作为评定他们方差的半宽（δWX、δWS）。这样做的好处是摆脱了上一节所说的困难，又对所有电桥具有普遍性。不受电桥具体数值的制约。也是任何一个电桥使用者极易作到的。这样处理将系统性质的误差作了“随机化”的处理。

2． 用实测的CAT、ΔαAT、CV、ΔαV等参数的数据用下面二式计算磁、电平衡误差的半宽。

δ=CATΔαAT/2IW

3. 认为δWX为三角分布，其余δWS、δIW、δV为平均分布。取包含因子为3，可计算合成不确定度。

δ(RxRS)=3(δWx)22+(δWS)2+(δIW)2+(δv)212           （4.3）

举个实例：RS=104Ω   RX=103Ω  IX=3 mA

/格    Cv=2μV/mm

ΔαAT=0.3格      Δαv=2mm

此时

δWX=4×10−7+50μT100T=9×10−7

δWS=5×10−8+50μT1000T=1×10−7

δV=7×10−7

可以看出δWX、、δV相差不大。

按式（4.3）计算可得：

δ(RXRS)=18.6×10-7

从上述数据看出δWX、δWS、δV是无法减小的。而也只可略有减小。现在可以作到小于等于0.2格。这是制造者近年来取得的技术上的突破。

式（4.3）对于检定电桥者和使用电桥者均可方便的应用，不会有任何困难。具有可操作性和普遍性。我们取包含因子为3， 则计算结果在概率上具有大体99%的置信值。对使用者而言，再加上RS的方差分析，就可以对RX作出不确定度的分析和计算。

对于用固定匝W100、W10、W1进行10-1Ω～10-4Ω的检定也是用类同式（4.3）作不确定度分析和计算。

例：  RS=1Ω   RX=0.1Ω  IX=0.3A   WX= W100

这时

δWX=4×10−7+50μT1000T=4.5×10−7

δWS=0.5×10−7+50μT1000T=1×10−7

可忽略

δV=5×10−9V/2×3×10−2V=1.7×10−7

则  δ(R0.1R1)=3422+12+1.7212=5.9×10−7

RS若为1Ω工作基准，上述数据满足一等电阻的检定不成问题。

例：  RS=1Ω   RX=10-2Ω  IX=1.5A   WX= W10

δWX=6×10−7+50μT1000T=6.5×10−7

δWS=1×10−7

可忽略

δV=5×10−9V×2/2×1.5×10−2V=3.3×10−7

则  δ(R10−2R1)=36.522+12+3.3212=12.6×10−7

例：  RS=0.1Ω   RX=10-3Ω  IX=5A   WX= W10

δWX=6.5×10−7

δWS=1×10−7

可忽略

δV=5×10−9×2V/2×5×10−3V=10×10−7

则  δ(R10−3R0.1)=36.522+12+10212=20.8×10−7

例：  RS=0.1Ω   RX=10-4Ω  IX=10A   WX= W1

δWS=1×10−7

δV=5×10−9×2V/2×10−3V=50×10−7    可忽略

则  δ(R10−4R0.1)=330.522+50212=100×10−7=1×10−5

以上计算中均取   ΔαAT=0.3格      Δαv=2mm

/格      Cv=5×10-9V/mm

注意此时WX四至七盘是串入WS之中，故以50μT/1000T计算。

- 对电流比较仪式电桥规程的讨论

1． 对示值基本误差极限值Elim或δlim 的表述，它仅应和示值、基准值和准确度三个要素相关。在确定的参考条件下，这个要求是刚性的，即数值应是确定的。这也是所有电工仪器通用的表示方式，它不应和影响量直接挂钩表述，误差影响量的要求可在技术要求中表述，这些要求应确保满足Elim或δlim 的要求，具体指标应和制造者协商确定。

而现行的规程对Elim或δlim的表述，将三个影响量均列入其中，这不符合常规，而且数值是不确定的，这就失去了标准的钢性价值。

- 示值的基本误差极限值应针对示值作表述，对示值进行界定。比较仪式

电桥的示值是一个比值，K=RX/RS,就应当对K作界定，示值写成电阻精度不确切。因此对仪器的准确度提出以下方法。

①.示值基本误差（允许）极限值的表述：

Elim=±C%(K+KN10)

δlim=±C%(1+KN10K)

K - 电桥示值（比值）

KN - 电桥示值基准值（KN=1）

C – 等级指数

②电桥基本量程RX:  0.1Ω～104Ω

非基本量程:104≤RX≤106       10-4≤RX<0.1Ω

非基本量程可有不同的准确度等级。厂商应提供满足规定准确度的被检电阻功率。

3. 出厂时产品规定为：（对改造后的QJ55型电桥）

3.1   十进电阻检定时仪器准确度

| RX(Ω) | 10-4 | 10-3 | 10-2 | 10-1 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PX(w) | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |  |
| WX/WS | 1/1000 | 10/1000 | 10/1000 | 100/1000 | 1000/1000 |  |
| C(%) | 0.002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 |  |
| 相对误差 | 2×10-5 | 2×10-6 | 2×10-6 | 1×10-6 | 1×10-6 |  |
| RX(Ω) | 10 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
| PX(w)(V) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 100V |
| WX/WS | 1000/1000 | 1000/1000 | 1000/1000 | 1000/1000 | 1000/1000 | 1000/1000 |
| C(%) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 |
| 相对误差 | 1×10-6 | 1×10-6 | 1×10-6 | 1×10-6 | 2×10-6 | 2×10-5 |

3.2 对非十进电阻检定时仪器准确度

| RS(Ω) | RX(Ω) | C(%) | PX(w) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10-7～1 | 0.0001 | 0.01 |
| 10 | 10-6～10 | 0.0001 | 0.01 |
| 100 | 10-5～100 | 0.0001 | 0.01 |
| 1000 | 10-4～1000 | 0.0001 | 0.01 |
| 10000 | 10-3～10000 | 0.0001 | 0.01 |
| 100000 | 10-2～100000 | 0.0002 | 0.03 |

4.如何通过检定结果符合上述规定

4.1对0.1Ω～104Ω十进标准电阻用换位法。这一方法简便易行，实际上一般仅需对10Ω、10000Ω两点即可，使用者可自行选择。

4.2对10-2Ω～10-4Ω可借助于式（1.26）进行计算确认。

4.3对非十进电阻检定也可借助于式（1.26）进行计算确认。

例如：RS=104Ω      RX=(2、5)×103Ω（可用端钮式过渡电阻）

以上观点是通过论证及实验提出的，供大家参考。

第五章  测温电桥的检定和检定结果的处理

以国产电流比较仪式测温电桥QJ58为例。作以下叙述。

- 测温电桥绕组匝特殊之处

特殊是指相对QJ55型电桥而言，或者说与QJ55型电桥不同之处，这里仅就绕组匝不同给予说明，因为这涉及到自检所用方法不同。

绕组匝不同之处，首先在于付回路绕组匝Ws，其匝数虽然也是1000T，它与主回路绕组匝第一（Ⅰ）盘步进匝相同，叙述方式为Ws=wI1而QJ55型电桥是Ws=110WiI，即和满度匝相同。另外，付回路绕组测温电桥没有QJ55电桥的偏差盘NS匝。

这一个不同，是和测温电桥用途相关，测温电桥主要用于检定铂电阻温度计，以Pt25为例，其在九个温度定义点阻值在5Ω～110Ω之间，而测量仅在0℃需通过量传得到Pt25之阻值，而其他温度定义点则是通过测量获取与0℃是阻值的比值，这时Rs就在采取同一电阻时无需量传溯源，采用Rs=10Ω即可满足。如用QJ55型电桥，则Rs=需选取10Ω、100Ω两种规格，就无法达到这一作用，取消NS匝也和这一情况有关。再者，铂电阻标准温度计工作电流为1mA,为提高磁势ⅠW.也需提高W值。

绕组匝第二个不同之处，是测量盘第一个盘没有（-1）示值，虽然随后几盘有（-1）示值。第三个不同它没有供自检用的绕组匝（Wr）,这给绕组匝的自检带来困难，不得不另想办法，后面会详细叙述。

第二节 测温电桥绕组匝的自检

由于没有像QJ55型那样的参考绕组Wr，自然也无相应的功能开关，测温电桥无法采用QJ55型电桥的绕组自检方法，由于没有Ns绕组，对分数匝的自检也同样无法和QJ55型电桥一样进行。现在采用的是(体外的)递增替代法，虽然也是用后盘示值（10）绕组好作为参考绕组，但却是靠(体外)的标准电阻和过渡电阻箱进行。

对第一盘（Ⅰ）盘，Rs选择10Ω标准电阻，RX选择10×10Ω端钮式过渡电阻箱为佳，首先RX接入R1（第一个10Ω）,测量盘Ⅰ示值（0），第二盘示值（10），电流取20mA,按常规电桥平衡操作在足够高的灵敏度下读取电桥示值尾数Δs1Ι，然后Ⅰ示值（1），Ⅱ示值（0），平衡电桥，读取尾数Δx1Ι，这两次测量可用下二式表述。

R1Rs=110WiWS+ΔS1Ι                                 (5.1)

R1RS=W1ΙWS+ΔX1Ι                                   (5.2)

例

| 盘 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 示值ΔS1Ι | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 |
| 示值Δx1Ι | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 |

ΔS1Ι读取如例为：  278×10-7

ΔX1Ι读取如例为：  274×10-7

从式（5.1）和（5.2）可有：110WiWS+ΔS1Ι=

推导可有：W1I−110Wi=(ΔS1Ι-ΔX1Ι)WS

因此：

W1I110Wi=1+(ΔS1Ι-ΔX1Ι)/（110Wi/WS）

=1+(ΔS1Ι-ΔX1Ι)/KⅠ=1+δ1Ι

KⅠ=110Wi/WS=1       取其名义值

δ1Ι=(ΔS1Ι-ΔX1Ι)/KⅠ

δ1Ι是W1I以110Wi为标准时的相对修正值。

下一步，Rs仍为10Ω，Rx为20Ω，Ⅰ示值（1），Ⅱ示值为（10）读取Δs..2Ι，然后示值I（2），Ⅱ（0），读取Δx.2Ι

例：

| 盘 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 示值ΔS1Ι | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 |
| 示值Δx1Ι | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 |

Δs..2Ι =265×10-7

Δx.2Ι =268×10-7

这两次平衡读数可有下式：

12RiRs=W1I+110WiWs+Δs.2Ι                            (5.3)

12RiRs=12WiΙWs+Δx.2Ι                                (5.4)

同样推导可得：

110Wi=(ΔS.2Ι-ΔX..2Ι)WS

则W2I110Wi=1+(ΔS2Ι-ΔX.2Ι)/KⅠ=1+δ2Ι

δ2Ι=(ΔS2Ι-ΔX2Ι)/KⅠ

δ2Ι是W2I以110Wi为标准时的相对修正值。

以此类推，对示值n，取Rx=n×Ri(n×10Ω),示值依次为Ⅰ(n-1)、Ⅱ(10)、和Ⅰ（n）、Ⅱ(0)。依次读取Δs.nΙ和Δx.nΙ。

同样平衡电桥有下二式：

1nRiRs=1n−1WiΙ+110WiWs+Δs.nΙ                        （5.5）

1nRiRs=1nWiΙWs+Δx.2Ι                               （5.6）

推导即有：

WnI−110Wi=(ΔS.nΙ-)WS

则110Wi=1+(ΔS.nΙ-ΔX,nΙ)/KⅠ=1+δnΙ

δnΙ=(ΔS.nΙ-ΔX,nΙ)/KⅠ                              （5.7）

n值从1～10，均可用上式。

δnΙ是WnI以110Wi为标准时的相对修正值。

这样就完成了第一盘（Ⅰ）的同盘线性度系数的测量。但随示值n增加IX之值将下降。

对第二盘（Ⅱ）则取RS=100Ω ，RX为10×10Ω，以第三盘（Ⅲ）110WiΙ为参考标准，采用同样的二次电桥平衡，读取电桥示值尾数。用下式表示二次测量：

1nRiRs=1n−1Wi+110WiΙWs+Δs.n                       （5.8）

1nRiRs=1nWiWs+Δx.n                              （5.9）

推导为有：

Wn−110WiΙ=(ΔS.n-Δx.n)WS

Wn110WiΙ=1+(ΔS.n-Δx.n)/(110WiΙ/WS)

=1+(ΔS.n-Δx.n)/KⅡ=1+δn

δn=(ΔS.n-Δx.n)/KⅡ                                                           （5.10）

KⅡ=10-1

δn是Wn以110WiΙ为标准时的相对修正值。

依次类推，第三（Ⅲ）至第五（Ⅴ）盘均如此测量，只要Rs和Rx合适选择即可，下表为各盘测量时Rs和Rx的选择。

| 盘 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rs | 10Ω | 100Ω | 1000Ω | 1000Ω | 1000Ω |
| Rx | 10×10Ω | 10×10Ω | 10×10Ω | 10×1Ω | 10×0.1Ω |

我们可用一组通用方程式表示：

Wnj110Wij+1=1+(ΔS.nj-Δx.nj)/Kj=1+δnj

δnj=(ΔS.nj-Δx.nj)/Kj

Kj=10-(j-1)

n=1～10        j=Ⅰ～Ⅴ(1～5)

是以110Wij+1为标准时的相对修正值。

对于j=Ⅵ、Ⅶ二盘之δij在后面一节中给予说明。还有第Ⅱ、Ⅲ等盘和(-1)示值之δ−1j将在测量盘间过渡系数δj同时介绍。

盘间过渡系数δj测量原理见图[8]。

图 [8]δj与Ck测量原理图

由于第一（I）盘无（-1）示值，盘间过渡用 进行，如下式：

所以    δ=−δ1I                               (5.14)

因此无需对δ作新的测量。

对第三（Ⅲ）至七（Ⅶ）盘间过渡系数δj（j=Ⅲ～Ⅶ）也如下式表述：

所以          （j=Ⅲ～Ⅶ）            (5.15)

因此，只要测量出δj就可知道δ−1j−1。

测量δj的原理图8中表明，付回路Rs上接入100Ω标准电阻而主回路Rx将电位端（P1、P2）短路，电流端（C1、C2）短接，而且是分别短路，不能用任何交集。这样主回路对检流计G和Rs构成的回路不产生任何直接影响，主回路中将W−1j+1和110Wij反串，流过电流Ix,如果两反串绕组有一微小磁势差ΔWx,从磁势平衡要求，付回路将产生一微小电流ΔiS将满足下式：

IXΔWx=ΔiSWs

而ΔiS将导致检流计G偏转α，即ΔiS=C·α，

故     IXΔWx=Ws C·α                          （5.16）

如果主回路中，ΔWx是在回路绕组匝为0时，观察及调整检流计0位，然后增加n个末盘步进，即ΔWx=nX10-4T,偏转为Δα，式（5.16）为

Ix·nX10-4T= Ws C·Δα                          (5.17)

而在主回路将W−1j−1和反串时，设偏转为αj则有下式：

Ix(110Wij−W−1j−1)=WS⋅C⋅αj                        (5.18)

由式（5.17）（5.18）可得

110Wij−W−1j−1n×10−4T=αjΔα

因此 110Wij−W−1j−1=(n×10−4TΔα)⋅αj=Ck·αj          (5.19)

Ck=                                   (5.20)

由上述推导表明，在测量Δα从而计算出Ck之后，再测量α值，就可计算出δj。

δj=CKαjWj−1                                 （5.21）

测量过程中，无论是α或Δα均应注意在Ix=0时调整好检流计零位，且以增加n×10−4T偏转方向为读数α之正方向。

这样δij、δj均可自检。

剩下一个Ws的自检问题，QJ58型电桥无法将WS反串入主回路与名义值相同测量盘绕组比较，如同QJ55型电桥那样作WS的自检，现采取的方法是用同名义值电阻换位法作Ws的比较。由于采用电流20mA,此时IW之值20AT,UR(Rs=Rx=10Ω)0.2V,则磁势平衡、电势平衡误差就大为减少。

设：ΔIW≤1 uAT    ΔV≤10nV

则：δIW ≤5X10-8    δV≤5X10-8

可认为：

K1=R1R2=W1I+ΔW1WS=W1IWS(1+ΔW1WS)=W1IWS(1+ΔΚ1)

K2=R2R1=W1I+ΔW2WS=W1IWS(1+ΔW2WS)=W1IWS(1+ΔΚ2)

ΔΚ1、ΔΚ2即为电桥示值尾数。

从上二式可有：

所以

即：                         (5.21)

测出ΔΚ1、ΔΚ2既可计算Ws以W1I为标准时相对修正值

(5.22)

自然ΔΚ1、ΔΚ2。可作多次测量取平均值为好。

第三节 测量盘线性度的计算

从测温电桥比值：

K =WXWS=WXW1I⋅W1IWS=WXW1IWSW1I

上式中WSW1I在上一节已作了表述，下面讨论问题的关注点是WXW1I，就这一比值的计算展开讨论。

首先需要说明的是，测温电桥和QJ55电桥一个明显的不同，即测温电桥Ws=WI1,而QJ55型电桥Ws=110WiI,从而使计算测量盘的计算基准点有不同的选择，如果测温电桥也选择110WiI作为计算基准点，则上面的比值关系应作如下表述：

K=WXWS=WX110WiI⋅110WiIW1I⋅W1IWS

就多了一项110WiIW1I或(W1I110WiI)这一项就必须作出新的界定，否则K值无法界定，这给检定工作增加了不必要的麻烦，倘若按原QJ55型电桥同样方法界定，则：

而则它们的组合|δ[WXWiI]|可能达到1×10-6。这是不允许的。因而选取W1I作为计算基准点则顺理成章，符合测温电桥实际。

对于测量盘线性度的技术要求这样表述的：测量盘非线性度误差≤0.5C/%·Wx+0.05C%·WN,式中C为准确度指数，WN即为110WiI，应注意到该式计算中Wx、WN均用名义值，这和计算线性度误差用什么基准点无关。

在选择W1I为计算测量盘线性度基准点的情况下，计算就是要完成

WijW1I=110j−1(1+δWij)      （j=Ⅰ～Ⅶ、i=(-1.1～10）

式中δij值的计算，也就是计算以W1I为标准时Wij相对修正值δWij。

以下逐盘进行推导：

对第一（Ⅰ）盘，从测量已知：

WiΙ110Wi=1+

而WiIW1I=WiI/110WiW1Ι110Wi=1+δiΙ1+δ1Ι=

ΡiΙ=δiΙ−δ1Ι                                       (5.23)

PiΙ为WiΙ以W1Ι为标准的相对修正值。

而WiΙ的绝对修正值：ΔWiΙ=ΡiΙ×WΙ
                              (5.24)

WΙ为WiΙ的名义值（1000T）。

对第二（Ⅱ）盘，从测量已知：

Wi110WiΙ=1+    （ i=1～10）

=1+δ−1=1110WiΙW−1=1−δΙ

故

再者：

故   在此基础上，计算

WiW1Ι=Wi110Wi⋅110Wi
                      W1Ι=1+δi10(1+0.1110δi)⋅(1+δ)

=110(1+δi−0.1110δi+δ)

=110(1+Ρi+δ)=110(1+Ρi+Q)

Ρi=δi−0.110δi                                （5.25）                      Q=δ                                         (5.26)

Ρi是为以为标准的相对修正值。

Q是110Wi以W1Ι为标准的相对修正值。

Ρi+Q是以W1Ι为标准的相对修正值。

相应（绝对）修正值

ΔWi=(Ρi+Q)⋅W                             (5.27)

W为Wi的名义值（100T）。

对于第三（Ⅲ）盘，测量得知：WiΙ110WiΙ∇=1+

=1+

故

再者：

故    在此基础上，计算

WiΙW1Ι=WiΙ110WiΙ⋅110WiΙ
                      W1⋅W−1W1I=1+δiΙ10(1+0.1110δiΙ)⋅(1+δΙ)⋅110(1+P−1+Q)

=)

=

（5.28)

相应

ΔWiΙ=(ΡiΙ+QΙ)⋅WΙ                            (5.29)

ΡiΙ、QΙ、ΡiΙ+QΙ的意义同前，WΙ为10T。

依此类推，对第四（Ⅳ）盘，第五(Ⅴ)盘有：

测量已知（1～10）和δ−1Ι∇=−δ∇

计算

QΙ∇=δΙ∇+P−1Ι+QΙ                                (5.30)

ΔWiΙ∇=(ΡiΙ∇+QΙ∇)⋅WΙ∇                            （5.31）

WΙ∇=1T

测量已知 (=1～10)

和δ−1∇=−δ∇Ι

计算Ρi∇=

Q∇=δ∇+P−1Ι∇+QΙ∇                                 (5.32)

ΔWi∇=(Ρi∇+Q∇)⋅W∇                              （5.33）

W∇=0.1T

诸参数意义同前

第六（Ⅵ）第七（Ⅶ）两盘和第五（Ⅴ）盘同属分流线路构成，和QJ55电桥一样。

ΡiⅤ=ΡiⅥ=ΡiⅦ                                   （5.34）

QⅥ=δⅥ+P−1Ⅴ+QⅤ                                （5.35)

ΔWiⅥ=(ΡiⅥ+QⅥ)⋅WⅥ                            （5.36)

QⅦ=δⅦ+P−1Ⅵ+QⅥ                                （5.37)

ΔWiⅦ=(ΡiⅦ+QⅦ)⋅WⅦ                            （5.38）

WⅥ为10-2T    WⅦ为10-3T。

第四节 举一计算实例说明

为了说明前节的计算推导，举一个实例给予说明，检定数据逐一例表并说明计算过程：

j=Ⅰ  KⅠ=1     WⅠ=1000匝

| 被检 示值 | ΔS.iΙΔX.iΙ ×10-7 | ×10-7 | ΡiΙ=δiΙ−δ1Ι ×10-7 | 1nΔWiΙ=ΡiΙ⋅WΙ ×102(微匝) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| i | i-1.10/i.0 | / | / | / |
| 1 | 60/59 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | -53/-54 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 49/49 | 0 | -1 | -1 |
| 4 | 124/124 | 0 | -1 | -2 |
| 5 | 38/-37 | 1 | 0 | -2 |
| 6 | 149/148 | 1 | 0 | -2 |
| 7 | 216/217 | -1 | -2 | 4 |
| 8 | 242/241 | 1 | 0 | -4 |
| 9 | 255/255 | 0 | -1 | -5 |
| 10 | 165/164 | 1 | 0 | -5 |

以下诸盘计算中 之值见后面盘间过渡表。

j=Ⅱ  KⅡ=10-1     WⅡ=100匝

| 被检 示值 | ×10-7 | ×10-6 | ΡiⅡ=δiⅡ−0.1110δiⅡ×10-6 | ΡiⅡ+Q ×10-6 | 1nΔWiⅡ= (ΡiⅡ+Q)WⅡ ×102(微匝) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1 | / | 0.2 | 0.5 | 0.4 | -0.4 |
| i | i-1.10/i.0 | / | / | / | / |
| 1 | -21/-21 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| 2 | -61/-61 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 |
| 3 | -78/-78 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.6 |
| 4 | -98/-97 | -1 | -0.7 | -0.8 | -0.2 |
| 5 | -135/-135 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 |
| 6 | -154/-154 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| 7 | -175/-175 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 |
| 8 | -200/-199 | -1 | -0.7 | -0.8 | -0.4 |
| 9 | -225/-224 | -1 | -0.7 | -0.8 | -1.2 |
| 10 | -261/-261 | 0 | 0.3 | 0.2 | -1.0 |

0.1110δiⅡ=-0.3×10-6        QⅡ=−δ1Ⅰ=-1×10-7=-0.1×10-6

计算中注意QⅡ=−δ1Ⅰ表示的数量及转换，将Ρ1Ⅱ、QⅡ带入盘间过渡表计算QⅢ且作数量级转换。再者（-1）示值最后和QJ55型电桥一样应变号。以下诸盘计算相同。

j=Ⅲ  KⅢ=10 -2    WⅢ=10匝

| 被检 示值 | ΔS.iⅢΔn.iⅢ ×10-7 | ×10-5 | ΡiⅢ=δiⅢ−0.1110δiⅢ×10-5 | ΡiⅢ+Q ×10-5 | 1nΔWiⅢ= (ΡiⅢ+Q)WⅢ ×102(微匝) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1 | / | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.4 |
| i | i-1.10/i.0 | / | / | / | / |
| 1 | -21/-21 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 2 | -31/-30 | -1 | -0.7 | -0.7 | -0.4 |
| 3 | -41/-40 | -1 | -0.7 | -0.7 | -1.1 |
| 4 | -49/-49 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.8 |
| 5 | -62/-61 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.5 |
| 6 | -68/-68 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.2 |
| 7 | -76/-76 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
| 8 | -86/-85 | -1 | -0.7 | -0.7 | -0.6 |
| 9 | -96/-96 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 |
| 10 | -105/-105 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |

0.1110δiⅢ=-0.3×10-5        QⅢ=0.0×10-5

j=Ⅳ  KⅣ=10 –3    WⅣ=1匝

| 被检 示值 | ×10-7 | ×10-5 | ΡiⅣ=δiⅣ−0.1110δiⅣ×10-5 | ΡiⅣ+Q×10-5 | 1nΔWiⅣ= (ΡiⅣ+Q)WⅣ ×102(微匝) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1 | / | 0.2 | -0.3 | -0.3 | 0.3 |
| i | i-1.10/i.0 | / | / | / | / |
| 1 | -8/-8 | 0 | -0.5 | 0.5 | -0.5 |
| 2 | -9/-9 | 0 | -0.5 | -0.5 | -1.0 |
| 3 | -9/-9 | 0 | -0.5 | -0.5 | -1.5 |
| 4 | -10/-11 | 1 | 0.5 | 0.5 | -1.0 |
| 5 | -9/-10 | 1 | 0.5 | 0.5 | -0.5 |
| 6 | -10/-11 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| 7 | -10/-11 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 8 | -12/-12 | 0 | -0.5 | -0.5 | 0.0 |
| 9 | -12/-12 | 0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
| 10 | -12/-13 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |

0.1110δiⅣ=-0.5×10-4        QⅣ=0.0×10-4

J=Ⅴ  KⅤ=10 –4    WⅤ=0.1匝

| 被检 示值 | ×10-7 | ×10-5 | ΡiⅤ=δiⅤ−0.1110δiⅤ ×10-5 | ΡiⅤ+Q ×10-5 | 1nΔWiⅤ= (ΡiⅤ+Q)WⅤ ×102(微匝) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1 | / | 0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.1 |
| i | i-1.10/i.0 | / | / | / | / |
| 1 | 3/3 | 0 | -0.2 | -0.2 | -0.2 |
| 2 | 3/3 | 0 | -0.2 | -0.2 | -0.4 |
| 3 | 3/4 | -1 | -1.2 | -1.2 | -1.2 |
| 4 | 4/4 | 0 | -0.2 | -0.2 | -1.8 |
| 5 | 5/4 | 1 | 0.8 | 0.8 | -1.0 |
| 6 | 5/5 | 0 | -0.2 | -0.2 | -1.2 |
| 7 | 6/5 | 1 | 0.8 | 0.8 | -0.4 |
| 8 | 6/6 | 0 | -0.2 | -0.2 | -0.6 |
| 9 | 7/7 | 0 | -0.2 | -0.2 | -0.8 |
| 10 | 8/7 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.0 |

0.1110δiⅤ=0.2×10-3        QⅤ=0.0×10-3

j=Ⅵ      WⅥ=0.01匝

| 被检 示值 | ΡiⅥ=ΡiⅤ ×10-2 | ΡiⅥ+Q ×10-2 | 1nΔWiⅥ=(ΡiⅥ+Q)WⅥ ×102(微匝) |
| --- | --- | --- | --- |
| -1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | -0.1 |
| 5 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 10 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |

QⅥ=0.0×10-1

j=Ⅶ      WⅦ=0.001匝

| 被检 示值 | ΡiⅦ=ΡiⅤ ×10-1 | ΡiⅦ+Q ×10-15 | 1nΔWiⅦ=(ΡiⅦ+Q)WⅦ ×102(微匝) |
| --- | --- | --- | --- |
| -1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 00 | 00 | 00 |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

QⅥ=0.0×10-1

盘间过渡表：Ck=n×10-7/Δ=10×10-7/16格=0.6×10-7格

| j | αj（格） | δj=CKαj/ | Ρ−1j−1 | Qj−1 | Qj=δj+Ρ−1j−1+Qj−1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ | -0.3 | -0.2×10-6 | 0.5×10-6 | -0.1×10-6 | 0.2×10-6=0.0×10-5 |
| Ⅳ | -0.2 | -0.1×10-5 | 0.4×10-5 | 0.0×10-5 | 0.3×10-6=0.0×10-4 |
| Ⅴ | -0.3 | -0.2×10-4 | -0.3×10-4 | 0.0×10-4 | -0.5×10-6=0.0×10-3 |
| Ⅵ | -0.2 | -0.1×10-3 | -0.1×10-3 | 0.0×10-3 | -0.2×10-6=0.0×10-2 |
| Ⅶ | -0.1 | -0.1×10-2 | 0.0×10-2 | 0.0×10-2 | -0.1×10-6=0.0×10-1 |
| Kj−1=10-(j-2) QⅡ=δⅡ=−δ1Ⅰ |  |  |  |  |  |

以上是全部测量盘计算。

初级Ⅰ盘示值1000匝（W1Ⅰ）与次级1000匝（Ws）比较:

Ix=20mA

ΔK1   =  4.0×10-6

ΔK2  =4.0×10-6

ΔK3  =-4.3×10-6

ΔK4  =-4.2×10-6

δ(WSW1Ⅰ)=−1414ΔKi=0.12×10-6=1.2×10-7

要求

对于测量盘计算结果如果判断其合格与否方法同于QJ55型电桥。

第五节 CV和CAT的测量

测温电桥除匝比误差外，还涉及磁势平衡和电势平衡二个误差，而这二个误差和两个参数相关，即检流计电压分度值Cv和安匝平衡表分度值CAT。前者单位为nV/格,后者为μAT/格,前者可调，后者固定，前者和外回路有关，后者无关。下面就如何测量这二个参数进行阐述。

CV的测量是在外回路电阻确定的条件下，且检流计工作处于解调前、后均可进行，在电桥按常规作电、磁平衡操作后，   改变示值1×10-5或（n×10-6），观察检流计偏转ΔαG（格）。

则      CV=(1×10-5/K)·UR/ΔαG                  （5.39）

UR=IxRx （ISRS）      取名义值

K=Wx/Ws             取名义值

上式证明如下：

电桥处于平衡状态时：

IxWx=IsWs                    IxRx=IsRs

当Wx增加一个ΔWx时，相应Is增加一个ΔIs,则有：

IxΔWx=ΔIs·Ws     而ΔIs·Rs=CvΔαG

所以CV=

=(ΔWXWS)(WXWS)⋅ISRSΔαG

=

当Rx、Rs不同选择时，UR、K值不一样，应注意Cv值可调，使用时应调至合适的数值，一般检流计处于鲜前在Rs=Rx=10Ω时调至10nV/格是不困难的。

CAT的测量和Rx、Rs选择无关，可在任何Rx、Rs之间进行，一般建议选择Rx=100Ω、Rs=10Ω示值为（10）时进行，且在Ix=1mA进行常规操作使电桥平衡，平衡时ΔαAT、Δαv为最小，这时读取电桥示值K1,然后调节高跟踪旋钮，使安匝平衡指示表偏转增加n格（n取5或10为好）即偏转为ΔαAT‘+ΔαAT(格)，再重新进行电桥平衡，仍使Δαv为最小，读取电桥示值为K2。

则   CAT=|K1-K2|×1安匝/n格                    （5.40）

上式可用电桥数学模型给于证明：

偏转增加时

式中K1=WXWS    K2=WX'WS     K0为K1、K2名义值（10）

上两式相减有：

（K2-K1）+K0 CATΔα'AT2IW=(K2−K1)+K0CATnIW=0

所以：CAT=K1−K2K0⋅IWn=K1−K2K0×1mA×104T/n

=|K1-K2|×1mA×103T/n

=|K1-K2|×1AT/n

取绝对值以保证CAT取一个正值。

第六节 检定结果的合成

在第一章里介绍了直流电流比较仪式电桥的数学模型：

K=RXRS=WXWS[1+CATΔαAT2IW−CVΔαV2UR]              （1.26）

上式中匝比WXWS的检定作了详细的表述，因为它是比较仪式电桥的核心内容，是原理性的误差影响量。在本章也对CAT、CV两个参数的测量作了介绍，因为这两个参数涉及到两个不可忽略的误差影响量，即磁平衡误差δIW和电平衡误差δV.

δIW=CATΔαAT2IW               δV=CVΔαV2UR

这两项误差除和CAT、CV相关外，还和I、W、RX(RS)相关，也就是说，它们受到电桥外部使用者的选择的影响，从而导致了问题的复杂性。

除此以外，这两三项误差属性不一，匝比误差原则上是系统性质的误

差，后两者是随机性质的误差。

因此，面临的问题是同样的，分项检定的结果合成的是什么？如何合成？

这里和前面的答案是一致的，合成的是电桥示值的不确定度。按照测量

结果不确定度的相关技术规范进行合成，不可能合成示值误差，QJ58测温电桥和QJ55电桥是相同的。

同样，我们取WX为三角分布，其余为平均分布，可得下式

上式中-----比值K示值合成相对不确定度

δWX=(5×5/K)×10-7

即将WX允差极限用相对值表述，作为半宽：

δv=CVΔαV2UR

=2×10-7     （均按相应技术要求）

以上前两式均引入K值以便计算, 包含因子取3

用下式计算：测温电桥基本误差允许极限值。

=C%(1+ KN/10K)

应 ≤。

下面举一个计算实例：

| K1=10.002340 K2=10.002240 CAT=¦K1- K2¦×1 安匝/n格 =1×10-6AT/格（n=10） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RS (Ω) | RX (Ω) | K | UR (V) | ΔαAT (格) | ΔαV (格) | Δα (格) | CV=1X10-5/K ×UR/Δα | δWX | δIW | δV |  | ¦δKlim¦ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ×10-7 |  |  |  |  |
| 10 | 5 | 0.5 | 5× 10-3 | 0.5 | 1 | 10 | 1.0 ×10-8V/格 | 15 | 5 | 10 | 27 | 30 |
| 10 | 25 | 2.5 | 2.5×10-2 | 0.5 | 1 | 8 | 1.2 ×10-8V/格 | 7 | 1 | 2.4 | 10.3 | 14 |
| 10 | 100 | 10 | 0.1 | 0.5 | 1 | 5 | 2.0 ×10-8V/格 | 5.5 | 0.25 | 1 | 7.8 | 11 |

上例中ΔαAT一般可达0.2格～0.3格，ΔαV可<0.5格，所以，上述例中计算结果是有余量的。

以上RX的取值范围，大体和Pt25的温度定义点阻值范围相一致，因此具有实用性。

上例中5Ω	和25Ω可用四只10Ω标准电阻串并联电阻箱提供，并不

要求其准确度，也不用其检定值，仅供检定RX时读取CV、ΔαAT、ΔαV值，100Ω可用标准电阻，也不用检定值。

第七节 一个验证实验

前面提出了测温电桥的示值比值的允差极限值的表述，也提出了分项检定的方法和示值比值合成不确定度的计算方法。但是否可以通过一个实际的整体测量来验证上述表达式和方法的正确性？为此我们通过大量的实验，确定了一个实验方案，结果十分令人满意，下面把实验结果作一一介绍：

实验是对RS=10Ω  =5Ω  K=0.5    I=1mA这个测量点进行了实验。这是技术要求最后严格的一点。

问题是如何确定具体的RS和的电阻比值，显然借助于通常的检定方法其测量水平是不能满足要求的，必须提出一个可靠的有水平的确定这一比值的方法，方法是RS=10Ω，选择|α|≤5×10-6的标准电阻，10×1Ω选择|α|≤10×10-6端钮式过渡电阻箱，同时侵入油槽中，控温精度20℃±0.01℃，QJ58电桥在IX=20mA，RS=10Ω，RX=10×1Ω,作1:1测量，再作换位测量，并进行多次测量取其平均值。这样作的理由是：在IX=20mA时IW值达20AT,UR值达0.2V,则δIW、δV误差可达到2.5×10-8水平，而换位测量又将WXWS的系统误差基本消除。这样计算出以RS为标准，=10×1Ω的值。然后用同一RS标准，电流不变，分别多次测量（1～5）×1Ω和（6～10）×1Ω，从而可计算两个5Ω电阻之差值。这样测量后，就可以计算出两个5Ω的实际值或相对修正值，也确定了/RS的比值，通过以上说明，这一方法既排除了量传误差，又极大的减少了仪器引入的误差，比值误差水平可达（2～3）×10-7。

然后，以同样一个RS为标准，为两个5Ω被测，IX=1mA，再用QJ58电桥相同方法测量，测得一组数据与前面一组计算出5Ω数据进行比较，就可得出QJ58测温电桥实测5Ω时的误差。

再分析一下油槽温度影响，在±0.01℃条件时，温度引入误差将小于1×10-7，而功率在IX=20mA时, RS上功率在4×10-3w,而的1Ω上功率在4×10-4w，远小于0.01w,可忽略。

下面将这一实验数据例出：

| RS=10Ω，RX=10×1Ω IX=20mA K=1 |  |
| --- | --- |
| 换位前测量值 | 换位后测量值 |
| 0.99998620 | 1.00001412 |
| 0.99998618 | 1.00001415 |
| 0.99998619 | 1.00001414 |
| 平均相对值：-13.81×10-6 | 平均相对值：+14.14×10-6 |

相对修正值为：δ=1/2[(-13.81)-( 14.14)]×10-6=-13.98×10-6

| RS=10Ω，RX1=15Ri RX2=610Ri IX=20mA K=0.5Ri =10×1Ω 测量值 |  |
| --- | --- |
| （RX1） | （RX2） |
| 0.49998851 | 0.49999765 |
| 0.49998850 | 0.49999764 |
| 0.49998850 | 0.49999764 |
| 平均值：0.49998850 | 平均值：0.49999764 |

差值：

RX1-RX2=-9.14×10-6（Ω）

计算

110Ri=9.9998602   （Ω）

15Ri -   610Ri=-0.00000914  （Ω）

可求得：RX1=15Ri=9.9997688/2=4.9998844（Ω）

RX2=610Ri=9.9999516/2=4.9999758（Ω）

为计算值。

| RS=10Ω， ＝ ＝5Ω IX=1mA K=0.5 测量值 |  |
| --- | --- |
| （） | （） |
| 4.999878 | 4.999972 |
| 4.999877 | 4.999972 |
| 平均值：4.9998775 | 平均值：4.9999720 |

将与RX比较

-RX1= -6.9×10-6 （Ω）相对值为-1.4×10-6

-RX2=-3.8×10-6   （Ω）相对值为-0.8×10-6

均小于2×10-6。满足δKlim（K=0.5）时3×10-6要求。

仔细比较 和（RX1）（20mA测量值）之差也不大，仅为-1.5×10-6可见电桥误差是相当准确的，无论是 和RX，从计算δKcre为27×10-7相比，有些差距，关键在于计算δIW、δV时取值较大，一般实际操作中ΔαAT和ΔαV均可达0.2格，以此计算为19.3×10-7，也就是小于2×10-6。以上说明计算δKcre方程式是合理和科学的。

应指出测量5Ω时，电桥为3×10-6时，引入温度测量误差大体为1.5×10-4度（0.15mK），而为2×10-6时，大体为1.0×10-4度（0.1mK）。